Преобразователи температуры СТR(U)

исполнений LI24ALW, LI24ALW/SN

Руководство по эксплуатации

КФГЮ.406402.000-08 РЭ

Сертификат об утверждении типа средств измерений № 13337 от 31.03.2020 до 31.03.2025 Госреестр СИ № РБ 03 10 5660 20

Декларация о соответствии ЕАЭС № BY/112 11.01. ТР020 005 05317 от 11.02.2020 по 10.02.2025

Сертификат соответствия № ТС RU C-BY.ГБ08.В.02091 от 02.11.2016 по 15.07.2021

Настоящий документ является руководством по эксплуатации преобразователей температуры CT исполнений LI24ALW, LI24ALW/SN (далее термопреобразователи) и содержит технические данные, описание принципа действия и устройства, а также сведения, необходимые для правильной эксплуатации данных термопреобразователей.

- 1 Описание и работа

- 1.1 Назначение изделия

1.1.1 Преобразователи температуры CT (далее термопреобразователи) предназначены для измерения температуры различных сред (газ, пар, вода, сыпучие материалы, химические реагенты), преобразования сигнала первичного преобразователя температуры в унифицированный выходной сигнал постоянного тока измерительным преобразователем, который вмонтирован непосредственно в головке первичного преобразователя, а также отображения измеряемой температуры на цифровой индикации и передаче цифрового сигнала по протоколу HART исполнений LI24ALW, LI24ALW/SN.

1.1.2 Термопреобразователи относятся к оборудованию, эксплуатируемому в стационарных условиях производственных помещений, вне жилых домов.

1.1.3 Термопреобразователи с исполнением монтажной головки LI24ALW/Ех, LI24ALW/SN/Ех могут выполняться во взрывобезопасном исполнении с видом взрывозащиты «искробезопасная электрическая цепь» уровня «ia» и маркировкой – Ga/Gb Ex ia IIC «T6…T4» X,                                                          Ex ia IIIC T105 °C Da Х.

1.1.4 Термопреобразователи с исполнением монтажной головки  LI24ALW/Ехd, LI24ALW/SN/Ехd могут выполняться во взрывобезопасном  исполнении с видом взрывозащиты «взрывонепроницаемая оболочка d» и с видом взрывозащиты «искробезопасная электрическая цепь» уровня «ia» и маркировкой –   Ga/Gb Ex ia/d IIC «T6…Т1» X, во взрывобезопасном  исполнении с видом взрывозащиты «пыленепроницаемая оболочка tb» и с видом взрывозащиты «искробезопасная электрическая цепь» уровня «ia» и маркировкой – Ex ia/tb IIIC «Т85 C…T450 °C» Da/Db Х.

.1.5 Термопреобразователи во взрывозащищенном исполнении предназначены для эксплуатации во взрывоопасных зонах помещений и наружных установок в соответствии с документами, регламентирующими применение электрооборудования во взрывоопасных зонах.

1.1.6 Термопреобразователи могут применятся на взрывоопасных и химически опасных производствах, относящиеся к категориям 1, 2, 3, 4 для рабочих сред групп 1 и 2 в соответствии с классификацией по ТР ТС 032.

1.1.7 При заказе термопреобразователей должно быть указано его условное обозначение.

Условное обозначение термопреобразователей приведено в приложении А.

1.2 Технические характеристики

- 1.2.1 Диапазоны измерений, допускаемые отклонения от НСХ термопреобразователей модификации СТR приведены в таблице 1.

Таблица 1

| Модификация - термопреоб-разователя | - НСХ | - Номиналь- - ное значение сопротивле-ния при 0 С, - R0, Ом | - Температур-ный коэффициент сопротивле-ния, , С-1 | - Класс допуска и пределы допускаемой абсолютной погрешности измерения температуры, тс, С | - Диапазон - измерений*, С |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| - СТR | Pt 100 | 100 | - 0,003 85 | - А – ±(0,15+0,002t) - для диапазона измерений от -70 С до +300 С; В – ±(0,3+0,005t) - от -70 С до +500 С; С – ±(0,6+0,01t) - для диапазона измерений от -70 С до +600 С | - От -70 до +600 |
| * – Предельные значения диапазонов измерений в соответствии с типом термосопротивлений, по требованию заказчика возможно изготовление термопреобразователей с диапазонами измерений, находящимися внутри указанных диапазонов. Примечание – t – абсолютное значение измеряемой температуры, С |  |  |  |  |  |

- 1.2.2 Диапазоны измерений, допускаемые отклонения от НСХ термопреобразователей модификации CTU приведены в таблице 2.

Таблица 2

| - Модификация термопреобразо-вателя | НСХ | - Диапазон измерений*, С | Класс допуска | Диапазон измерений, С, для классов | Пределы допускаемых отклонений от НСХ, тп ,С |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| - СТU | J | - От -40 - до +750 | 1 2 | от -40 до +375 вкл. св. +375 до +750 вкл. от -40 до +333 вкл. св. +333 до +750 вкл. | ±1,5 ±0,004t ±2,5 ±0,0075t |
|  | L | - От -70 - до +600 | 2 3 | от -40 до +300 вкл. св. +300 до +600 вкл. от -70 до +100 вкл. | ±2,5 ±0,0075t ±2,5 |
|  | T | - От -70 - до +350 | 1 2 3 | от -40 до +125 вкл. св. +125 до +350 вкл. от -40 до + 133 вкл. св. +133 до +350 вкл. от -70 до +40 вкл. | ±0,5 ±0,004t ±1,0 ±0,0075t ±1,0 |
|  | K | - От -70 - до +1200 | 1 2 3 | от -40 до +375 вкл. св. 375 до 1000 вкл. от -40 до +333 вкл. св. +333 до +1200 вкл. от -70 до +40 вкл. | ±1,5 ±0,004t ±2,5 ±0,0075t ±2,5 |
|  | N | - От -70 - до +1200 |  |  |  |
|  | S | - От 0 - до +1200 | 1 2 | от 0 до +1100 вкл. св. 0 до +600 вкл. св. +600 до +1200 вкл. | ±1,0 ±1,5 ±0,0025t |
| * – Предельные значения диапазонов измерений в соответствии с типом термосопротивлений, по требованию заказчика возможно изготовление термопреобразователей с диапазонами измерений, находящимися внутри указанных диапазонов. - Примечание – t – абсолютное значение измеряемой температуры, С |  |  |  |  |  |

1.2.3 Метрологические характеристики исполнений LI24ALW, LI24ALW/SN с ж/к индикатором в таблице 3.

Таблица 3

| Модификация - термопре- - образовате-ля | - Исполнение | - НСХ | - Диапазон измерений*, С | - Выходной сигнал | Пределы допускаемой основной |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  | - приведенной погрешности 0 от диапазона изменения выходного сигнала , % | абсолютной погрешности отображения температуры, С |
| - СТR | - LI24ALW, LI24ALW/SN | Рt 100, - Рt 500, - Рt 1000 | - -40 – +600 | - от 4 до - 20 мА - постоянно-го тока; - HART-протокол | - от ±0,10 до ±1,00** | - ±(0,25+0,002·t) |
| - СТU |  | J | - -40 – +750 |  |  | - ±1,50 при - t ≤375 С - ±(0,004·t) при - t 375 С |
|  |  | L | - -40 – +600 |  |  |  |
|  |  | T | - -40 – +350 |  |  |  |
|  |  | K | - -40 – +1200 |  |  |  |
|  |  | N | - -40 – +1200 |  |  |  |
|  |  | S | - 0 – +1200 |  |  |  |
| * – Предельные значения диапазонов измерений термопреобразователей, по требованию заказчика возможно изготовление термопреобразователей с диапазонами измерений, находящимися внутри указанных диапазонов. ** Пределы допускаемой основной погрешности (%) из ряда: ±0,10; ±0,20; ±0,25; ±0,50; ±1,00. Примечания: 1) Типы НСХ для СТR – по таблице 1, для СТU – по таблице 2; - 2) t – абсолютное значение измеряемой температуры, С; - t – значение измеряемой температуры, С; - 3) Величина минимального поддиапазона – 10 С |  |  |  |  |  |  |

1.2.4 Допуски термопреобразователей модификации CTR по сопротивлению при температуре t – по   ГОСТ 6651.

1.2.5 Максимальный измерительный ток термопреобразователей модификации CTR – не более 1,0 мА.

1.2.6 Время термической реакции (х) термопреобразователей модификации CTR, при скорости потока воды от 0,1 до 1,0 м/с, воздуха более 3м/с, соответствует требованиям таблицы 4.

Таблица 4

| Диаметр защитного корпуса, мм | Время термической реакции 0,5 при 50 % полного изменения показаний термопреобразователя, с, не более |
| --- | --- |
| d≤7 | 25 |
| 7d≤9 | 35 |
| 9d≤15 | 50 |
| d15 | 100 |

1.2.7 Термоэлектродвижущая сила (ТЭДС) на выводах термопреобразователей модификации CTR при максимальной температуре диапазона измерений и максимальном измерительном токе не приводит к выходу термопреобразователя из класса допуска при двух направлениях тока в измерительной цепи термопреобразователя.

1.2.8 Стабильность термопреобразователей модификации CTR – по             ГОСТ 6651.

1.2.9 Сопротивление термопреобразователей модификации CTR при 0 С остается в пределах допуска соответствующего класса после 10 циклов изменения температуры от верхнего до нижнего предела диапазона измерений.

1.2.10 Значения сопротивления термопреобразователей модификации CTR, измеренные в одной и той же температурной точке, соответствующей ½ диапазона измерений в условиях нагрева и охлаждения термопреобразователей от верхнего до нижнего предела диапазона измерений не более предела допуска соответствующего класса.

- 1.2.11 Показатель тепловой инерции (0,5) термопреобразователей модификации СТU при резком изменении температуры на 50 % от показаний термопреобразователей, с, – не более с диаметром защитного корпуса, d, мм:

- –  d≤7 – 20;

- – 7d≤11 – 25;

- –11d≤15 – 30;

- – d15 – 100.

- 1.2.12 Конструкция термопреобразователей модификации CTU обеспечивает стабильность термопреобразователей при воздействии температуры верхнего рабочего значения диапазона измерений в течение 2 ч. Изменения НСХ термопреобразователей после воздействия этой температуры не более                     0,5  допускаемых отклонений, указанных в таблице 2.

1.2.13 Длина монтажной части термопреобразователей модификации CTR в зависимости от конструктивного исполнения от 100 до 3150 мм (3150 мм по заказу потребителя), термопреобразователей модификации CTU в зависимости от конструктивного исполнения:

– от 100 мм для диапазона измерений ≤200 С;

– от 150 мм для диапазона измерений   ≤700 С;

– от 250 мм для диапазона измерений   700 С.

Диаметр защитного корпуса от 3,0 до 26 мм. Допуск для диаметра защитного корпуса – от ±140 мкм до ±0,3 мм.

1.2.14 Длина погружаемой части термопреобразователей без монтажных приспособлений модификации CTR в зависимости от конструктивного исполнения от 100 до 3150 мм (3150 мм по заказу потребителя), термопреобразователей модификации CTU в зависимости от конструктивного исполнения:

– от 100 мм для диапазона измерений ≤200 С;

– от 150 мм для диапазона измерений   ≤700 С;

– от 250 мм для диапазона измерений   700 С.

Длина погружаемой части термопреобразователей с монтажными элементами равна длине монтажной части термопреобразователей.

1.2.15 Минимальная глубина погружения термопреобразователей в зависимости от конструктивного исполнения при температуре 0 С и наружной комнатной температуре:

– модификации CTR – 100 мм;

– модификации CTU:

– 100 мм для диапазона измерений ≤200 С;

– 150 мм для диапазона измерений ≤700 С;

– 250 мм для диапазона измерений 700 С.

1.2.16 Защитный корпус термопреобразователей, кроме термопреобразователей с вариантом установки первичного преобразователя ТС (ТП) – WW, GB, GN, должен выдерживать испытание на герметичность и прочность пробным давлением в соответствии с требованиями ГОСТ 356.

1.2.17 Сопротивление нагрузки R0, Ом, термопреобразователей соответствует:

(1.1)

где  – минимальное напряжение питания  термопреобразователя, В;

– напряжение питания термопреобразователя, В.

Сопротивление  нагрузки R0 для обмена данными (Hart) – не менее 250 Ом.

- 1.2.18 Питание термопреобразователей осуществляется от источника постоянного тока напряжением:

- 1) исполнений LI24ALW, LI24ALW/SN – от 15 до 45 В;

- 2) исполнений LI24ALW, LI24ALW/SN специального исполнения Ех – от             15 до 30 В;

- 3) исполнений LI24ALW, LI24ALW/SN специального исполнения Ехd – от 15 до 45 В.

Номинальное напряжения питания – 24 В постоянного тока.

- 1.2.19 Перенастройка диапазона измерений, регулировка выходного сигнала термопреобразователей исполнений LI24ALW, LI24ALW/SN осуществляется при помощи коммуникатора КАР или конвертера HART/USB с программным обеспечением «РАПОРТ».

1.2.20 Мощность, потребляемая термопреобразователями от цепи питания, при максимальном значении выходного сигнала не превышает 0,8 Вт.

1.2.21 Степень защиты термопреобразователей от воздействия пыли, посторонних тел и воды по ГОСТ 14254 в зависимости от вида защитного корпуса и монтажной головки:

– IР65, IР66, IР67 для исполнений LI24ALW, LI24ALW/SN *.

––––––––––––––––––––––

* определяется степенью защиты ввода кабельного по заказу.

1.2.22 После подключения любых значений сопротивления нагрузки в рабочих пределах, указанных в 1.2.17, термопреобразователи соответствуют требованиям 1.2.2.

- 1.2.23 Пределы допускаемой дополнительной погрешности термопреобразователей, вызванной плавным изменением напряжения питания от номинального значения до значений в соответствии с 1.2.18, – не более           0,5 предела допускаемых основных погрешностей.

- 1.2.24 Пределы допускаемой дополнительной погрешности, вызванной изменением температуры окружающего воздуха от нормальной до любой температуры в диапазоне рабочих температур на каждые 10 С изменения температуры – не более 0,5 предела допускаемой основной погрешности.

- 1.2.25 Дополнительная погрешность термопреобразователей, вызванная воздействием вибрации (1.2.30), – не более 0,5 предела допускаемой основной погрешности.

- 1.2.26 Выходные цепи термопреобразователей с выходным сигналом постоянного тока допускают заземление одного из выходных контактов.

- 1.2.27 Термопреобразователи выдерживают без повреждений подачу напряжения питания обратной полярности.

- 1.2.28 Термопреобразователи обеспечивает защиту от несанкционированного доступа путем пломбирования. Пломбирование производит потребитель на месте монтажа термопреобразователя.

Рисунок 1- Пломбирование термопреобразователей

1.2.29 По способу защиты от поражения электрическим током термопреобразователи соответствует классу III по  ГОСТ 12.2.007.0.

1.2.30 По устойчивости к механическим воздействиям термопреобразователи являются виброустойчивыми и относятся к группе исполнения N2 по          ГОСТ 12997.

1.2.31 Термопреобразователи по устойчивости к воздействию температуры и влажности окружающего воздуха относятся к группе С2 ГОСТ 12997, кроме:

– термопреобразователи исполнения LI24ALW/Ех, LI24ALW/SN/Ех:

а) характеристика источника питания линейная:

для Рi≤0,75 Вт – от минус 40 С до плюс 80 С(Т4)/плюс 70 С(Т5),

для Рi≤0,5 Вт – от минус 40 С до плюс 45 С(Т6);

б) характеристика источника питания трапециевидная:

для Рi≤0,6 Вт – от минус 40 С до плюс 80 С(Т5),

для Рi≤0,5 Вт– от минус 40 С до плюс 45 С(Т6);

в) характеристика источника питания прямоугольная – от минус 40 С до плюс  80 С(Т5);

– термопреобразователи исполнения LI24ALW, LI24ALW/SN – от                     минус 40 С до плюс 80 С;

– термопреобразователи исполнения LI24ALW/Ехd, LI24ALW/SN/Ехd – от минус 40 С до плюс 75 С(Т5)/плюс 45 С(Т6).

1.2.32 Термопреобразователи устойчивы к воздействию электромагнитных помех по ТР ТС 020, ГОСТ 30804.6.2, ГОСТ IEC 61326-2-3:

- 1.2.32.1 Термопреобразователи устойчивы к воздействию электростатического разряда 2 степени жесткости (контактный разряд), 3 степени жесткости (воздушный разряд) по ГОСТ 30804.4.2 с критерием качества функционирования В.

1.2.32.2 Термопреобразователи устойчивы к воздействию радиочастотного электромагнитного поля 3 испытательного уровня в полосе частот от 80 МГц до              1,0 ГГц; 2 испытательного уровня в полосе частот от 1,4 до 2,0 ГГц; 1 испытательного уровня в диапазоне частот от 2,0 до 2,7 ГГц по ГОСТ IEC 61000-4-3 с критерием качества функционирования А.

- 1.2.32.3 Термопреобразователи устойчивы к наносекундным импульсным помехам 3 испытательного уровня с критерием качества функционирования В по   ГОСТ 30804.4.4.

- 1.2.32.4 Термопреобразователи устойчивы кондуктивным помехам, наведенным радиочастотными электромагнитными полями 3 степени жесткости с критерием функционирования А по СТБ IEC 61000-4-6.

1.2.32.5 Термопреобразователи к воздействию магнитного поля промышленной частоты 4 испытательного уровня по ГОСТ IEC 61000-4-8 с критерием качества функционирования А.

1.2.33 Термопреобразователи удовлетворяют нормам помехоэмиссии нормам помехоэмиссии для оборудования класса А по СТБ EN 55022.

- 1.2.34 Показатели надежности термопреобразователей соответствуют следующим значениям:

- 1) средняя наработка на отказ, не менее – 100000 ч;

- 2) средний срок службы, не менее – 15 лет.

1.2.34.1 Средний срок службы термопреобразователей, работающих в агрессивных средах, в соответствии с естественно ограниченным сроком службы материалов термопреобразователей согласно действующих ТНПА.

- 1.2.34.2 Отказом термопреобразователей считают:

- –  несоответствие  требованиям, указанным  1.2.1– 1.2.3;

– развитие чрезмерных деформаций от статических или динамических нагрузок;

– образование и развитие трещин.

1.2.35 Термопреобразователи согласно ГОСТ 27.003 относятся к изделиям конкретного назначения, вида 1, непрерывного применения, восстанавливаемые.

1.2.36 Входные искробезопасные электрические параметры термопреобразователей с исполнением монтажной головки LI24ALW/Ех, LI24ALW/SN/Ех, соответствуют таблице 5.

Таблица 5

| Наименование параметра | Значение параметра |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Входные искробезопасные электрические параметры |  |  |  |  |  |
| Характеристика источника питания | Линейная |  | Трапециевидная |  | Прямоугольная |
| Температурный класс (Та, С) | Т4 (Та=+80); Т5 (Та=+70) | Т6 (Та=+45) | Т5 (Та=+80) | Т6 (Та=+45) | Т5 (Та=+80) |
| – максимальное входное напряжение Ui, В | 30 |  | 24 |  | 24 |
| – максимальный входной ток Ii, мА | 100 |  | 50 |  | 25 |
| – максимальная внутренняя индуктивность Li, мкГн | 18 |  | 18 |  | 18 |
| – максимальная внутренняя емкость Ci, нФ | 2,5 | 2,5 | 2,5 |  |  |
| – максимальная входная мощность Pi, Вт | 0,75 | 0,5 | 0,6 | 0,5 | 0,6 |
| Выходные искробезопасные электрические параметры |  |  |  |  |  |
| – максимальное выходное напряжение Uо, В | 6,6 |  |  |  |  |
| – максимальный выходной ток Iо, мА | 9,8 |  |  |  |  |
| – максимальная внешняя индуктивность Lо, мГн | 400 |  |  |  |  |
| – максимальная внешняя емкость Cо, мкФ | 3,5 |  |  |  |  |
| – максимальная выходная мощность Pо, Вт | 14,5 |  |  |  |  |

1.237 Параметры термопреобразователей с исполнением монтажной головки  LI24ALW/Ехd, LI24ALW/SN/Ехd во взрывобезопасном  исполнении с видом взрывозащиты «взрывонепроницаемая оболочка d» и с видом взрывозащиты «искробезопасная электрическая цепь» уровня «ia» и маркировкой –                                                Ga/Gb Ex ia/d IIC «T6…T1» X,  не хуже установленных в  ГОСТ 31610.0,                   ГОСТ IEC 60079-1.

1.2.38 Термопреобразователи с исполнением монтажной головки LI24ALW/Ехd, LI24ALW/SN/Ехd во взрывобезопасном исполнении с видом взрывозащиты «пыленепроницаемая оболочка tb», с видом взрывозащиты «искробезопасная электрическая цепь» уровня «ia» и маркировкой –                                                                   Ex ia/tb IIIC «T85 °C…Т450 °C» Da/Db X, соответствуют требованиям                         ГОСТ 31610.0, ГОСТ IEC 60079-31.

1.2.39 Электрическая изоляция между цепями ТС (ТП) термопреобразователей и корпусом, между цепью ТС (ТП) термопреобразователей и измерительными цепями при температуре окружающего (25±10) С, относительной влажности от 30 % до 80 %, и атмосферном давлении от 84,0 до 106,7 кПа выдерживает в течение 1 мин действие испытательного переменного напряжения (70±5) В синусоидальной формы частотой 50 Гц, исполнений Ех – 500 В синусоидальной формы частотой 50 Гц.

1.2.40 Электрическое сопротивление изоляции между цепью ТС (ТП) и корпусом, между цепью ТС (ТП) термопреобразователей и измерительными цепями термопреобразователей при нормальных условиях (от 15 С до 35 С) не менее 100 МОм.

1.2.41 Габаритные размеры приведены в приложении А.

1.2.42 Масса термопреобразователей не более 20 кг.

1.2.43 Материал монтажной головки  – алюминий (исполнение AL), нержавеющая сталь (исполнение SN).

1.2.43.1 Детали термопреобразователей, соприкасающиеся с измеряемой средой, изготовлены:

– для пищевой промышленности из стали 08Х18Н10, AISI 304, 1.4301, 316Тi, 1.4401, 1.4404, 1.4571 по действующим ТНПА;

– остальные отрасли промышленности из стали AISI304, 08Х18Н10Т, 12Х18Н10Т по ГОСТ 5949 или аналогичных по действующим ТНПА, а для особо агрессивных сред – из титана и титановых сплавов по ГОСТ 19807, тантала или сплавов 03Х16Н15М3, 06ХН28МДТ по ГОСТ 5632 или аналогичных по действующим ТНПА по действующим ТНПА.

1.2.44 В состав термопреобразователей с платиновыми ТС входят элементы с содержанием драгоценных металлов не более 0,001 г платины.

1.2.45 В состав термопреобразователей с ТП не входят элементы с содержанием драгоценных металлов, кроме термопреобразователей с ТП – S не более ___ г платины.

1.3 Комплектность

1.3.1 Комплектность поставки термопреобразователя соответствует указанной в таблице 6.

Таблица 6

| Обозначение | Наименование | Кол-во | Примечание |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 |
| КФГЮ.406402.___* | Преобразователь температуры СТR(U) | 1 шт. | – |
| КФГЮ.406402.___ПС* | Преобразователь температуры СТR(U). Паспорт | 1 экз. | – |
| КФГЮ.406402.000-07 РЭ | Преобразователь температуры СТR(U). Руководство по эксплуатации | 1 экз. | Допускается прилагать по 1 экз. на термопреобразователи, поставляемые в один адрес более одной штуки, на бумажном носителе и/или электронном виде |
| МРБ МП.2516–2015 | Система обеспечения единства измерений Республики Беларусь. Преобразователи температуры СТ. Методика поверки | 1 экз. |  |

Продолжение таблицы 6

| 1 | 2 | 3 | 4 |
| --- | --- | --- | --- |
| КФГЮ.406402.000 ОБ | Преобразователь температуры СТR(U). Обоснование безопасности | 1 экз. | Допускается прилагать по 1 экз. на термопреобразователи, поставляемые в один адрес более одной штуки, на бумажном носителе и/или в электронном виде по заказу потребителя |
| – | Коммуникатор КАР | 1 шт. | Поставляется по заказу |
| – | Конвертер HART/USB | 1 шт. |  |
| ПО | Программное обеспечение «РАПОРТ» | 1 шт. |  |
| КФГЮ.408030.100 | Упаковка | 1 шт. | – |
| * Обозначение в зависимости от модификации и исполнения термопреобразователей |  |  |  |

1.4 Устройство и работа

1.4.1 Конструктивно термопреобразователь (рисунки А.1 – А.3) состоит из термометрической вставки (защитный чехол и термопреобразователь сопротивления  с НСХ по ГОСТ 6651: платиновые ТС (Pt 100) с =0,003 85 С-1 (далее ТС) или  защитный чехол и преобразователь термоэлектрический по               ГОСТ 6616 с номинальной статической характеристикой (далее НСХ) по            СТБ ГОСТ Р 8.585 – J, К, S, T, N, L (далее ТП), которая помещена в защитный корпус. Защитный корпус с помощью зажимного штуцера соединяется с монтажной головкой. Термопреобразователь может иметь один или два ТС (ТП).

Монтажная головка изготовлена из алюминиевого сплава (исполнение LI24ALW) или из нержавеющей стали (исполнение LI24ALW/SN) с отвинчивающимися крышками, ЖК дисплеем, имеет сальниковый кабельный ввод и обеспечивает степень защиты IР65, IР66, IР67 в зависимости от степени защиты кабельного ввода.

Монтажная головка разделена перегородкой на два отсека. Сигнал от ТС (ТП) с помощью плоского кабеля подается на микропроцессорный блок. Монтажная головка снабжена внутренней и внешней клеммой для подключения заземления.

Электронная плата вместе с ЖК дисплеем вставлена в каркас из поликарбоната и установлена в большем отсеке монтажной головки. Она при необходимости может поворачиваться на ±180 с шагом 90.

ВНИМАНИЕ!

ВО ВЗРЫВООПАСНОЙ ЗОНЕ НЕЛЬЗЯ ОТКРЫВАТЬ КРЫШКИ ТЕРМОПРЕОБРАЗОВАТЕЛЯ ИСПОЛНЕНИЯ Exd, МЕНЯТЬ ПОЛОЖЕНИЕ ДИСПЛЕЯ И ЕГО ПОДСВЕТКИ.

Внутри монтажной головки расположен измерительный преобразователь, являющийся микропроцессорным устройством, преобразующим сигнал ТС (ТП) в унифицированный сигнал от 4 до 20 мА постоянного тока. Сигнал с ТС (ТП) поступает на вход измерительного преобразователя, где преобразуется с помощью аналогово-цифрового преобразователя (АЦП) в дискретный сигнал, который после прохождения через оптоэлектронный гальванический барьер обрабатывается с помощью микропроцессорного преобразователя. С выхода микропроцессорного преобразователя дискретный сигнал поступает на цифро-аналоговый преобразователь (ЦАП), где происходит преобразование в унифицированный аналоговый сигнал от 4 до 20 мА постоянного тока, рассчитанные значения отображаются на встроенном ЖК дисплее, который может быть сконфигурирован в соответствии с необходимостью. Далее с помощью частного модулятора HART-протокола на аналоговый сигнал накладывается цифровой сигнал в стандарте HART. По HART-протоколу могут передаваться измеренные сигналы температуры процесса, различные диагностические и аварийные сигналы, а также может осуществляться конфигурирование термопреобразователя с использованием портативного коммуникатора КАР, либо при помощи встроенного модема BELL202 и коммуникационного программного обеспечения HART Rev.5.1 обеспечивают коммуникацию через конвертер HART/USB c ПК.

Для различный условий монтажа (монтажные, посадочные размеры), различных характеристик сред измерения (агрессивность, температура) защитный корпус термопреобразователя изготавливается различных модификаций, которые отличаются длиной монтажной части, с вынесением монтажной головки, способом крепления. Тип защитного корпуса выбирается при заказе.

1.5 Маркировка и пломбирование

- 1.5.1 На табличках, прикрепленных к термопреобразователю или на прикрепленную к нему бирку, нанесены следующие знаки и надписи:

наименование и условное обозначение термопреобразователя;

товарный знак изготовителя;

обозначение ТУ;

номер сертификата соответствия (для взрывобезопасного исполнения);

– маркировка взрывозащиты (для взрывобезопасного исполнения) –                                       Ga/Gb Ex ia IIC «T6…T4» X, Ex ia IIIC T105 °C Da Х; Ga/Gb Ex ia/d IIC «T6…T1» X, Ex ia/tb IIIC «T85 °C…Т450 °C» Da/Db X;

маркировка специального исполнения Еxd «ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ – ОТКРЫВАТЬ, ОТКЛЮЧИВ ОТ СЕТИ»;

диапазон измерений, С;

параметры питания (для исполнений LI24ALW, LI24ALW/SN);

диапазон выходного сигнала (исполнений LI24ALW, LI24ALW/SN);

порядковый номер по системе нумерации изготовителя;

год выпуска;

наименование и адрес изготовителя;

знак Государственного реестра;

единый знак обращения продукции на рынке государств – членов Евразийского экономического союза;

изображение специального знака взрывобезопасности (для взрывобезопасного исполнения).

На потребительскую тару:

наименование и условное обозначение термопреобразователя;

заводской порядковый номер;

год упаковки;

наименование и адрес изготовителя;

штамп ОТК и подпись ответственного за упаковку.

- Допускается дополнять маркировку другими знаками и надписями.

- 1.6 Упаковка

- 1.6.1 Упаковка термопреобразователей обеспечивает сохранность термопреобразователей при хранении и транспортировании.

- 1.6.2 Упаковку производят в закрытых вентилируемых помещениях при температуре окружающей среды от 15 С до 40 °С при уровне относительной влажности от   10 % до 95 % при отсутствии в окружающей среде агрессивных примесей.

1.6.3 Термопреобразователи в чехле из полиэтиленовой пленки  (LDPE) ГОСТ 10354 помещены в картонный (РАР) ящик. Термопреобразователи в чехле из полимерной пленки  (LDPE) помещены в картонный (РАР) ящик. Свободное пространство между термопреобразователем и ящиком заполнено амортизационным материалом – пленкой воздушно-пузырьковой (LDPE) или пеной полиуретановой (О).

Допускается групповая упаковка термопреобразователей.

- Эксплуатационная документация вложена в чехол из полимерной пленки (LDPE).

- 1.6.4 Средства консервации соответствуют варианту защиты В3-0  ГОСТ 9.014.

1.6.5 Термопреобразователи в картонном ящике уложены в транспортную тару – ящики из гофрированного картона (РАР) ГОСТ 9142. Свободное пространство между термопреобразователями и ящиком заполнено амортизационным материалом. При необходимости дополнительно применяется упаковочный материал – пленка воздушно-пузырьковая (LDPE) или пена полиуретановая (О).

- 1.6.6 Товаросопроводительная документация вложена в чехол из полимерной плёнки (LDPE).

2 Использование по назначению

2.1 Эксплуатационные ограничения

2.1.1 Сопротивление изоляции между цепью чувствительного элемента и металлической частью защитной арматуры термометра при нормальных условиях не менее 2 МОм.

2.1.2 Не допускается эксплуатация термопреобразователей в системах, рабочее статическое давление в которых может превышать соответствующие предельные значения по 1.2.16.

2.1.3 Не допускается нагревать термопреобразователь выше максимальной рабочей температуры.

2.1.4 При эксплуатации термопреобразователя необходимо соблюдать меры предосторожности, чтобы не повредить защитный корпус.

2.1.5 Специальные условия применения (если в маркировке взрывозащиты указан знак «Х»)

2.1.5.1 Знак Х, стоящий после маркировки взрывозащиты, указывает, что при эксплуатации термопреобразователей, необходимо соблюдать следующие специальные условия применения:

2.1.5.2  Электропитание термопреобразователей должно осуществляться от сертифицированных в установленном порядке блоков искробезопасного питания или от обычных блоков питания через барьеры искрозащиты, обеспечивающие необходимые параметры искробезопасной цепи по ГОСТ 30852.10.

Электрические параметры термопреобразователей с учетом параметров соединительного кабеля должны соответствовать электрическим параметрам, указанным на барьере искрозащиты.

2.1.5.3 Температурный класс/максимальная температура поверхности термопреобразователей с исполнением монтажной головки LI24ALW/Ех, LI24ALW/SN/Ех приведены для максимальной температуры контролируемой (рабочей) среды плюс 80 С.

Методы оценки/определения температурного класса/максимальной температуры поверхности для температуры контролируемой (рабочей) среды >80 С в соответствии с 2.1.5.3.1 – 2.1.5.3.4.

2.1.5.3.1 В случае использования термопреобразователей при средней Tm>80 °C следует определить температуру (Tрр) самой горячей точки на поверхности и температуру корпуса (Тро).

При расчете Tро следует добавить ΔTe=20 K, связанную с дополнительным рассеянием из-за входной мощности (Pi=0,75 Вт) в случае неисправности.

Наибольшее значение Tрр и Tро+20 К должны быть приняты в качестве рабочей температуры термопреобразователя (Тр).

2.1.5.3.2 Температура термопреобразователя температурного класса (T*) для газов и максимальной температуры поверхности (T*) для горючей пыли должно быть основано на Tp, определяемого в 2.1.5.3.1.

Примечания:

1 Температура термопреобразователя температурного класса Т* для газов должна быть определена:

– T*Tp+5 K для температурных классов T5...T6.

2 Максимально допустимая температура Т* поверхности термопреобразователя, которая может находиться в контакте с пылевым облаком, не должна превышать 2/3 минимальной температуры воспламенения пылевого облака Tcl.

– T*≥Tp,  T *=2/3Tcl.

3 Максимальная температура поверхности Т* термопреобразователя, для слоя пыли толщиной 5 мм:

T*≥Тп, где Т*=T5мм-75 K, T5мм - минимальная температура воспламенения пыли слоя толщиной 5 мм.

4 Максимальная температура поверхности термопреобразолвателя в случае осаждения угольной пыли не должна превышать 150 °С.

5 Температура корпуса Тро при эксплуатации не должна превышать 80 °С.

2.1.5.3.3 Когда температура среды измерения выше температуры окружающей среды, допускается определять температурный класс термопреобразователя или максимальную температуру поверхности путем принятия для оценки максимальную температуру среды измерения Тр. В этом случае измерение Тр не обязательно. Если при измерении Тр для оценки максимальной ожидаемой температуры среды измерения невозможно гарантировать максимальную ожидаемую температуру окружающей среды, после измерения Тр можно оценить потенциальное увеличение температуры Тр, обусловленное повышением температуры окружающей среды.

2.1.5.3.4 Разработчик системы и пользователь системы несут ответственность за обеспечение того, чтобы после монтажа, температуры горячих частей термопреобразователей, так называемая рабочая температура, не превышает температуру, указанную для данного класса температуры и максимальной температуры поверхности из-за наличия горючая пыль.

2.1.5.4 Параметры взрывонепроницаемых соединений термопреобразователей с исполнением монтажной головки LI24ALW/Ехd, LI24ALW/SN/Ехd отличаются от установленных по ГОСТ IEC 60079-1 и приведены на рисунке 2 и таблице 7.

Таблица 7

Рисунок 2 – Схема взрывонепроницаемых соединений

2.1.5.5 Максимальная температура поверхности/температурный класс термопреобразователей с исполнением монтажной головки LI24ALW/Ехd, LI24ALW/SN/Ехd устанавливается в зависимости от температуры процесса (контролируемой среды), способа монтажа в соответствии с технической документацией изготовителя и таблицей 8.

Таблица 8

| Температурный класс (для газа) | Максимальная температура поверхности, С (для пыли) | Максимальная температура контролируемой среды, С |
| --- | --- | --- |
| Т6 | 85 | 80 |
| Т5 | 100 | 95 |
| Т4 | 135 | 130 |
| Т3 | 200 | 195 |
| Т2 | 300 | 290 |
| Т1 | 450 | 440 |

2.1.5.6 Ввод кабелей в оболочки термопреобразователей Exd-исполнения должен осуществляться через кабельные вводы, имеющие сертификат соответствия ТР ТС на электрооборудование с видом взрывозащиты “d” для взрывоопасной газовой смеси категории IIС; неиспользуемое отверстие должно быть закрыто с помощью взрывонепроницаемой заглушки, входящей в комплект термопреобразователей. Кабельный ввод и заглушка должны устанавливаться с использованием специального фиксирующего состава, предназначенного для предотвращения самопроизвольного ослабления резьбовых соединений.

2.2 Подготовка изделия к использованию

2.2.1 Меры безопасности при подготовке изделия

- 2.2.1.1 По степени защиты человека от поражения электрическим током термопреобразователи относятся к классу III по ГОСТ 12.2.007.0.

2.2.1.2 Устранение дефектов, замена, присоединение и отсоединение термопреобразователя должны проводиться при отключении напряжения питания с объекта эксплуатации.

2.2.1.3 При монтаже, эксплуатации и техническом обслуживании термопреобразователя необходимо соблюдать меры предосторожности в соответствии с требованиями охраны труда, установленными на объекте эксплуатации.

2.2.2 Подготовка изделия к использованию

- 2.2.2.1 Схемы электрических присоединений приведены на рисунках 3 - 5.

- Допускается электрическое присоединение термопреобразователей по схеме заказчика.

Рисунок 3 – Схема внешних электрических соединений

термопреобразователей исполнений LI24ALW, LI24ALW/SN

Рисунок 4 – Схема внешних электрических соединений

термопреобразователей исполнений LI24ALW/Exd, LI24ALW/SN/Exd

ВНИМАНИЕ!

ВО ВЗРЫВООПАСНОЙ ЗОНЕ К КОНТРОЛЬНЫМ ТОЧКАМ ДОПУСКАЕТСЯ ПОДКЛЮЧАТЬ ОБОРУДОВАНИЕ, СЕРТИФИЦИРОВАННОЕ В УСТАНОВЛЕННОМ ПОРЯДКЕ ДЛЯ ИСПОЛЬЗОВАНИЯ В ЭТИХ ЗОНАХ.

Рисунок 5– Схема внешних электрических соединений

термопреобразователей исполнений LI24ALW/Ex, LI24ALWSN/Ex

2.2.2.1.1 Резистор RD=240  Ом,  включенный  последовательно  в  токовую петлю, при поставке с завода замкнут перемычкой, установленной между клеммами <SIGNAL –> и <TEST –>,  как это показано на рисунках 3 – 5.

Когда сопротивление в токовой петле ниже 240 Ом, необходимо снять эту перемычку, чтобы HART - коммуникация нормально функционировала.

2.2.2.1.2 Линия, соединяющая термопреобразователь с совместно работающими приборами и источником питания, должна вестись медными экранированными проводами с сечением от 0,5 до 1,5 мм2 равной длины одинакового сечения, в соответствии с требованиями ПУЭ.

2.2.2.1.3 Для обеспечения герметичности конструкции монтажной головки, после монтажа плотно закрутить гайку сальникового ввода, закрыть крышку.

- 2.2.2.2 Защита от перенапряжения

2.2.2.2.1 Термопреобразователи могут подвергаться воздействию перенапряжений от разрядов при включении или вызванных атмосферными явлениями.

Защитой от перенапряжения между проводами цепи питания являются защитные диоды (TVS диоды), установленные на термопреобразователях (смотри в таблице 9, колонку 2).

2.2.2.2.2 Данная защита предохраняет от перенапряжения цепь питания, а защита заземления или корпуса (которые не защищаются диодом, установленным между проводами цепи питания) обеспечивается установкой дополнительных газовых разрядников (смотри в таблице 9, колонка 3).

Также можно использовать внешнее устройство защиты от перенапряжений, например, устройство UZ-2 или другое. При длинных линиях связи целесообразно использовать одно устройство защиты вблизи от термопреобразователя (или внутри него), а другое около устройства работающего совместно с термопреобразователем.

Таблица 9 – Защита от перенапряжения

| Исполнение термо- преобразователя | Допустимое напряжение между сигнальными проводами (TVS диоды) | Допустимое напряжение между проводами и заземлением и/или корпусом (газовый разрядник) |
| --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 |
| LI24ALW, LI24ALW/SN | 68 В постоянного тока | Газовый разрядник – 230 В постоянного тока |
| LI24ALW/Exd, LI24ALW/SN/Exd | 68 В постоянного тока |  |
| LI24ALW/Ex, LI24ALW/SN/Ex | 68 В постоянного тока | Не используется |

2.2.2.2.3 Напряжения на элементах защиты не должны превышать допустимые максимальные значения, приведенные в колонках 2 и 3 таблицы 9.

2.2.2.3 Термопреобразователи имеют внутренние и внешние клеммы заземления (рисунок 6).

Рисунок 6 – Внешняя клемма заземления

2.2.2.4 Термопреобразователи могут монтироваться в произвольной рабочей позиции (рисунок 7).

Рисунок 7 – Примеры установки термопреобразователей

2.2.2.5 Перед монтажом термопреобразователя необходимо проверить целостность измерительной цепи, сопротивление изоляции между измерительной цепью и корпусом должно соответствовать 1.2.40.

2.2.2.6 Монтаж производится в местах доступных для обслуживания (по возможности).

2.2.2.7 В трубопроводах термопреобразователи следует устанавливать так, чтобы он находился на оси трубопровода.

Конец погружаемой части термопреобразователей с платиновыми ТС должен быть на 50–70 мм ниже оси измеряемого потока, а с медными ТС — на 25–30 мм. При установке на колене трубопровода термопреобразователь должен быть направлен навстречу потоку и расположен в центре потока измеряемой среды.

2.2.2.8 Монтаж следует производить в местах, где поток рабочей среды измерения не нарушается открытием или закрытием близко расположенной запорной и регулирующей аппаратурой и т.п.

2.2.2.9 При измерениях температуры в трубопроводах с малой скоростью течения (особенно газовых) применять, в месте монтажа термопреобразователя, сужение трубопровода (увеличить скорость течения).

2.2.2.10 При измерении температуры сред более 400 С необходимо устанавливать термопреобразователи вертикально, но с таким расчетом, чтобы температура монтажной головки не превышала допустимой.

2.2.2.11 Монтаж термопреобразователя должен выполняться с учетом уменьшения притока тепла к погружаемой части извне. Наружная часть термопреобразователя должна теплоизолироваться или экранироваться от нагрева.

2.2.2.12 При необходимости монтажа термопреобразователя горизонтально с данной погружаемой части свыше 500 мм должна быть предусмотрена дополнительная опора.

2.2.2.13

ВНИМАНИЕ!  ПОСЛЕ УСТАНОВКИ ТЕРМОПРЕОБРАЗОВАТЕЛЕЙ ПРОВЕДЕНИЕ СВАРОЧНЫХ РАБОТ НА ОБОРУДОВАНИИ НЕ ДОПУСКАЕТСЯ.

2.2.2.13 Отказом термопреобразователя при работе может послужить обрыв или короткое замыкание измерительной цепи, превышение допускаемых измеряемых температур, изменение электрического сопротивления изоляции.

- 2.2.3 Использование изделия

2.2.3.1 Настройка и градуировка

2.2.3.1.1 Термопреобразователи отградуированы изготовителем на пределы измерений, соответствующие указанным в заказе на прибор.

2.2.3.1.2 Диапазон измерений термопреобразователей. Рекомендации

2.2.3.1.2.1 Максимальный диапазон измерений температур, который может быть измерен термопреобразователем, называется диапазоном измерений (см. 1.2.3). Ширина  диапазона  измерений – это разница между верхней и нижней границами диапазона измерений. В памяти термопреобразователя записана внутренняя характеристика преобразования, включающая весь диапазон измерений. Эта характеристика учитывает все процессы, влияющие на выходной сигнал преобразователя.

2.2.3.1.2.2 Установленный диапазон измерений – это диапазон измерений  началу, которого соответствует значение тока 4 мА, а концу  - 20 мА (при обратной характеристике соответственно: 20 мА и 4 мА). Установленный диапазон измерений может захватывать весь диапазон измерений или только его отрезок. Ширина установленного диапазона измерений – это разница между началом и концом установленного диапазона измерений. Преобразователь может быть установлен на произвольный диапазон измерений в пределах значений давлений, соответствующих диапазону измерений с учетом ограничений, оговоренных в 1.2.3.

2.2.3.1.2.3 Термопреобразователь имеет возможности, которые позволяют   устанавливать и изменять его метрологические и идентификационные параметры.

К устанавливаемым метрологическим параметрам, влияющим на значение выходного сигнала преобразователя, относятся:

- единицы измерения;

- конец установленного диапазона измерений;

- начало установленного диапазона измерений;

- постоянная времени;

- тип характеристики преобразования: линейная, обратная или квадратичная;

- децимальный индекс.

Остальными идентификационными параметрами, не влияющими на значение выходного сигнала, являются: адрес термопреобразователя, код типа устройства, заводской идентификационный код, заводской код устройства, число преамбул (от 3 до 20), UCS, TSD, версия программы, версия электроники, флажки, заводской номер, указатель – этикетка, указатель – список, обозначение – дата, сообщение, идентификационный номер, номер ТС (ТП).

Установка параметров носит название «КОНФИГУРИРОВАНИЕ».

2.2.3.1.2.4 Конфигурирование и градуировка термопреобразователя осуществляется с помощью:

- коммуникатора КАР (см. руководство по эксплуатации на коммуникатор КАР);

- коммуникаторов, поддерживающих протокол Hart;

- персонального компьютера с использованием конвертера Hart/RS232 или Hart/USB и программного обеспечения «RAPORT-01».

2.2.3.1.2.5 Локальное конфигурирование термопреобразователей

- Если активирована опция локального конфигурирования, то оператор может при помощи кнопок, находящихся ниже индикатора, произвести изменение установок. Доступ к кнопкам открывается после отвинчивания боковой крышки. После снятия крышки можно, также, изменить положение индикатора с шагом в 90.

ВНИМАНИЕ!

ВО ВЗРЫВООПАСНОЙ ЗОНЕ НЕЛЬЗЯ ОТКРЫВАТЬ КРЫШКИ ТЕРМОПРЕОБРАЗОВАТЕЛЯ ИСПОЛНЕНИЯ Exd, МЕНЯТЬ ПОЛОЖЕНИЕ ДИСПЛЕЯ И ЕГО ПОДСВЕТКИ.

- Чтобы войти в режим работы - изменение локальных установок, необходимо нажать и удерживать около 4 с любую из трёх кнопок. Отсутствие реакции преобразователя на удержание кнопки свидетельствует о блокировке возможности проведения локального конфигурирования. В этом случае возможно проведение установок только при помощи коммуникатора или компьютера и при помощи этих устройств возможно на дальнейшее установить возможность локального конфигурирования (смотри → команда HART 132,133)

Кнопки обозначены символами:  	[↑]  [↓]  [◙]

После нажатия и удержания какой-либо из кнопок, примерно через 4 с на индикаторе появится сообщение EXIT.

Отсутствие реакции термопреобразователя на удержание кнопки свидетельствует о блокировке возможности проведения локального конфигурирования. В этом случае возможно проведение установок только при помощи коммуникатора или компьютера. В дальнейшем, при помощи этих устройств, можно восстановить функцию локального конфигурирования.

Если подтвердим это сообщение нажатием и удержанием около 1 с кнопки [◙], мы выйдем из MENU локального изменения установок.

В противном случае можем, перейдя по дереву структуры MENU, выбрать и подтвердить интересующие нас параметры. В каждом случае время нажатия кнопок [↑]  [↓]  [◙] должно быть более чем 1 с.

Более длительное удержание кнопок [↑]  [↓] приведёт к автоматическому переходу по структуре МENU с интервалом в 1 с.

Нажатие  [↑]  приведёт к перемещению «вверх» по структуре дерева MENU.

Нажатие  [↓]  приведёт к перемещению «вниз» по структуре дерева MENU.

Нажатие  [◙]  приведёт к подтверждению и выполнению команды, либо к возврату в основное меню.

Время нажатия кнопок при перемещении по МЕНЮ должно быть не менее 1 с. При более длительном удерживании кнопок начинается прокрутка МЕНЮ с дискретом 0,33 с.

Если в течение 2 мин не производится никаких действий с МЕНЮ, термопреобразователь автоматически выходит из режима конфигурирования и на дисплее отображается значение измеряемого параметра контролируемого процесса.

Структура меню приведена на рисунке 8 и таблице 10.

Структура меню

Рисунок 8 – Структура меню

Таблица 10

| Локальное меню | Субменю | Описание |
| --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 |
| EXIT |  | Первое сообщение после активации основного МЕНЮ. Для выхода в режим индикации измерений - [◙], при нажатии кнопки [↑] или [↓] происходит перемещение вверх или вниз по МЕНЮ |
| SET LRV / SET URV |  | Конфигурация начала установленного диапазона (LRV)/Конфигурирование конца установленного диапазона (URV) |
|  | XXX.XX | Отображается текущее значение LRV/URV |
|  | +/-_____ | Выберете и подтвердите знак вводимого параметра. Введите последовательно цифра за цифрой 5-значный параметр с точкой или без точки. После выбора требуемого значения подтвердить выбор кнопкой [◙]. Термопреобразователь дает подтверждение "DONE" или дает код ошибки. Значение параметра должно задаваться в единицах, установленных в меню «UNIT» |
| UNIT |  | Установка единиц измерения температуры |
| DAMPIN |  | Установка времени демпфирования |
| TRANSF |  | Выбор характеристики выходного сигнала |
|  | LINEAR | Линейная |
|  | SQRT | Квадратный корень |
|  | SQRX^3 | Квадратный корень с X^3 |
|  | SQRX^5 | Квадратный корень с X^5 |
|  | SPECIA | Характеристика пользователя |
|  | SQUARE | Квадратичная |
| ALARM |  | Режим сигнализации |
|  | LOW | Нижнее значение тока сигнализации |
|  | HIGH | Верхнее значение тока сигнализации |
|  | LAST | Последнее значение |
|  | CUSTOM | Значение тока сигнализации, установленное пользователем |
| LCD1VR |  | Тип переменной контролируемого процесса, отображаемый на дисплее LCD1 |
|  | CURREN | На дисплее LCD1 будет отображаться текущее значение измеряемого параметра |
|  | PERCEN | На LCD1 будет отображаться процентное значение выходного сигнала |

Продолжение таблицы 9

| 1 | 2 |  | 3 |
| --- | --- | --- | --- |
| LCD2VR |  |  | Тип переменной контролируемого процесса, отображаемый на дисплее LCD2 |
|  | PV |  | Установка переменной процесса, которая будет отображаться на дисплее LCD2 |
|  | USER |  | Установленное значение пересчитанное в единицах пользователя, которое будет отображаться на дисплее LCD2 |
|  | SENS_T |  | Установка температуры преобразователя АЦП, которая будет отображаться на дисплее LCD2. |
|  | CPU_T |  | Установка температуры микроконтроллера, который будет отображаться на дисплее LCD2. |
| LCD2DP |  |  | Установка десятичной точки переменной, отображаемой на дисплее LCD2 |
| FACTORY |  |  | Удаление пользователем калибровочных коэффициентов. Возврат к заводским настройкам |
| RESET |  |  | Перезагрузка процессора термопреобразователя |
| MID WP |  |  | Блокировка модификации параметров |
| SENSOR |  |  | Конфигурация измерительного датчика |
|  | PV CFG |  | Конфигурация первой переменной процесса |
|  | EXTCJC |  | Компенсация температуры холодного спая для термопар |
|  | 2WCMP |  | Компенсация сопротивления проводов для термосопротивлений |
|  | RESCH1 / RESCH2 |  | Сопротивление канала 1/Сопротивление канала 2 |
|  | Value of the process variable (PV) | CH1 | Канал 1 |
|  |  | CH2 | Канал 2 |
|  |  | 1-2 | Выходное значение разница: Канал 1 - Канал 2 |
|  |  | 2-1 | Выходное значение разница: Канал 2 - Канал 1 |
|  |  | MAX | Максимальное выходное значение: Макс (канал 1, канал 2) |
|  |  | MIN | Минимальное выходное значение: Макс (канал 1, канал 2) |
|  |  | AVG | Среднее выходное значение: 0,5 • (Канал 1 + канал 2). |
|  |  | AVG RD | Среднее выходное значения: 0,5 • (канал 1 + 2 канала) или канала 1 или канала 2, если другой поврежден |

Структура меню, сообщение об ошибках

В ходе выполнения некоторых процедур при конфигурации термопреобразователя, на дисплее LCD2 могут появляться предупредительные сообщения об ошибках. Сообщение об ошибке свидетельствует о невыполнении проводимой команды конфигурации. Ниже приведен список сообщений об ошибках.

| EER_L07 | Ошибка | (in_write-protected_mode) - при включенной блокировке записи. Предупреждение при попытке изменения установок, при конфигурации, в случае включенной блокировки конфигурации из локального меню. Для корректной конфигурации при помощи локального меню у термопреобразователя должна быть включена функция обслуживания локального меню и отключена защита от записи. Эти функции можно реализовать при помощи коммуникатора КАР или программы «РАПОРТ-01» Установки по умолчанию: Обслуживание локального меню – включено Защита от записи - выключено |
| --- | --- | --- |
| EER_L09 | Ошибка | (applied process too high). Предупреждение при конфигурации задаваемого параметра (температуры) выше допустимого значения. Необходимо изменить значение установленного диапазона |
| EER_L10 | Ошибка | (applied process too low). Предупреждение при установке задаваемого параметра (температуры) ниже границы основного диапазона. Необходимо изменить значение установленного диапазона |
| EER_L14 | Ошибка | (span too small). Предупреждение при конфигурации диапазона измерений, когда ширина диапазона ниже допустимого значения. Необходимо изменить значение ширины установленного диапазона |
| EER_L16 | Ошибка | (acces restricted). Предупреждение когда сервисное или локальное меню выключены и пользователь пытается войти в локальное меню. Необходимо включить функцию обслуживания локального меню при помощи коммуникатора КАР или программы «РАПОРТ-01» |

Конфигурирование LCD дисплея

LCD дисплей можно сконфигурировать под требования и задачи пользователя. Опции индикатора можно изменять в локальном MEНЮ при помощи кнопок, коммуникатора КАР или программного обеспечения «РАПОРТ-01» на компьютере.

Внешний вид дисплея показан на рисунке 10.

Рисунок 10 – Внешний вид дисплея

Дисплей содержит три основных поля:

        - LCD1 – поле отображения аналогового значения тока выходного сигнала либо процента от установленного диапазона. Тип отображаемого значения зависит от выбранной конфигурации. Это либо текущее значение тока в токовой петле  от 4 до 20 мА, или процент от установленного диапазона.

        - LCD2 – поле отображения цифрового значения температуры, измеренного термопреобразователем, или  значения, пересчитанного в единицы пользователя, а также единицы измерений переменной процесса или единицы измерений, выбранной пользователем. Для контроля аварийных и информационных сообщений MENU при конфигурации отображаются номер ошибки или предупреждения, а также выбранная позиция MENU и команды подтверждения выполнения задач при конфигурации. Положение десятичной точки индикатора можно установить как в локальном меню, так и дистанционно.

        - Единицы измерения температуры или единицы пользователя могут отображаться на дисплее. термопреобразователь позволяет пересчитать единицы температуры в единицы пользователя. Это выполняется с помощью коммуникатора КАР или с помощью программного обеспечения «РАПОРТ-01».

        - LCD3 – информационный дисплей. При нормальной работе он отображает основные единицы измерении или единицы пользователя. В случае возникновения ошибок в работе термопреобразователя он показывает код. При ручном программировании с помощью локального меню, он отображает сообщения меню. Также он отображает ошибки выполнения команд в локальном меню.

        - Подсветка дисплея – дисплей оснащен подсветкой, которая при необходимости может отключаться при помощи перемычки на плате (см. рисунок 11).

Перемычка в радиальном положении (как на фото) – подсветка выключена al position; (as at photo) –back lighting off; Перемычка в продольном положении –подсветка включена

Рисунок 11

После завершения конфигурирования рекомендуется защитить термопреобразователи от несанкционированного изменения конфигурации, используя для этого команду HART [247]. Это предотвращает возможность случайного или намеренного несанкционированного изменения конфигурации. Данная функция может быть задействована с помощью конфигуратора КАР или программного обеспечения «РАПОРТ-01».

2.2.3.1.2.6  Градуировка термопреобразователя

Термопреобразователь может   быть отградуирован с   помощью   термометра сопротивления  эталонного ЭТС-100 (градуировочный вход) или по токовому выходу от  4 до 20 мА (от 20 до 4 мА) (градуировка по току).

Значения градуировочных  точек не обязательно должны быть равны верхней и нижней границам основного диапазона, но они не должны выходить за пределы диапазона. Ширина градуировочного диапазона  должна  быть  не  менее   минимально   допустимого   установленного   диапазона. Для обеспечения наименьших погрешностей градуировки рекомендуется, чтобы градуировочные точки были по возможности ближе к  границам  устанавливаемого  диапазона.  Градуировка может выполняться с помощью коммуникатора КАР, в соответствии с процедурой, описанной в руководстве по эксплуатации коммуникатора КАР или с  помощью с помощью программного обеспечения «РАПОРТ-01».

2.2.3.2 Поверка

2.2.2.2.1 Первичная и периодическая поверка термопреобразователей проводиться по методике поверки МРБ МП. 2516-2015 «Система обеспечения единства измерений Республики Беларусь. Термопреобразователи температуры СТ. Методика поверки».

2.2.2.2.2 Межповерочный интервал – не более 24 месяца.

Межповерочный интервал в сфере законодательной метрологии в Республике Беларусь – не более 24 месяца.

- 3  Техническое обслуживание

3.1 В процессе технического обслуживания необходимо выполнить следующие работы:

- проверить сохранность пломб (при наличии);

- проверить состояние присоединений электрических (проверка контактов, состояние уплотнений и сальников);

- проверить обрыв или повреждения изоляции соединительного кабеля;

- проверить отсутствие вмятин и видимых механических повреждений, а также пыль и грязь на корпусе термопреобразователя.

3.2 В случае отсутствия сигнала в токовой петле или его неправильного значения, необходимо проверить линию, состояние контактов на клеммах, разъёмах и т. д.

Проверить правильность напряжения питания и сопротивления нагрузки.

При подключении коммуникатора в токовую петлю преобразователя, свидетельством повреждения может быть сообщение «Отсутствие ответа» или «Проверьте подключение».

Если цепь подключения исправна, проверьте работоспособность термопреобразователя.

После обнаружения устраните обнаруженные неисправности.

- 3.3 Периодичность профилактических осмотров термопреобразователей устанавливает потребителем, но не реже 2 раза в год.

- 3.4 Заменяемые элементы

3.4.1 Элементы термопреобразователя, которые в случае повреждения могут быть заменены - уплотнение крышки и сальник кабельного ввода.

Остальные части может заменить только изготовитель или лицо им уполномоченное.

3.5 Эксплуатация термопреобразователей с повреждением категорически запрещается.

- 4 Текущий ремонт

4.1 Организации, осуществляющие ТО и ремонт  термопреобразователей марки «aplisens»:

– изготовитель: СООО «АПЛИСЕНС»

Республика Беларусь, 210004, г. Витебск, ул. М. Горького, д.42А, каб.7

тел/факс (0212) 36-36-98, (044) 552-30-30

e-mail: info@aplisens.by;  www.aplisens.by

- представительство фирмы «APLISENS» в Республике Беларусь:

ООО «Научно-производственный центр «Европрибор»

Республика Беларусь,  210004, г. Витебск, ул. М. Горького, д.42А

тел/факс (0212) 66-66-26, 66-66-36, 66-66-47, тел. (029) 366-49-92

e-mail:info@epr.by www.epr.by

– представительство фирмы «APLISENS» в Республике Казахстан:

ТОО «APLISENS Middle Asia» (АПЛИСЕНС Мидл Эйша)

050001, Республика Казахстан, г. Алматы

ул. Ташкентская,  348а, офис 118

тел./факс  +7 727 225-48-68, +7 727 321-21-48,

+7 702 629-07-98

www.aplisens.kz

4.2 ВНИМАНИЕ!

НЕ ДОПУСКАЕТСЯ САМОСТОЯТЕЛЬНОЕ ПРОВЕДЕНИЕ РЕМОНТА ИЛИ МОДЕРНИЗАЦИИ ЭЛЕКТРИЧЕСКОЙ ЧАСТИ ТЕРМОПРЕОБРАЗОВАТЕЛЕЙ. ОПРЕДЕЛЕНИЕ НЕИСПРАВНОСТИ И ПОСЛЕДУЮЩИЙ РЕМОНТ МОЖЕТ ВЫПОЛНЯТЬ ТОЛЬКО ИЗГОТОВИТЕЛЬ ИЛИ УПОЛНОМОЧЕННЫЙ ИМИ ПРЕДСТАВИТЕЛЬ.

НА ТЕРМОПРЕОБРАЗОВАТЕЛЬ, ИМЕЮЩИЙ МЕХАНИЧЕСКИЕ НАРУЖНЫЕ ИЛИ ВНУТРЕННИЕ ПОВРЕЖДЕНИЯ, ВЫЗВАННЫЕ ВОЗДЕЙСТВИЕМ ЭЛЕКТРИЧЕСКИХ, ТЕМПЕРАТУРНЫХ, ХИМИЧЕСКИХ ИЛИ ДРУГИХ ВНЕШНИХ ФАКТОРОВ, НЕ ПРЕДУСМОТРЕННЫХ ЭКСПЛУАТАЦИОННЫМИ ПАРАМЕТРАМИ, РЕКЛАМАЦИИ НЕ ПРИНИМАЮТСЯ И ГАРАНТИЙНЫЙ РЕМОНТ НЕ ПРОИЗВОДИТСЯ

5 Транспортирование и хранение

- 5.1 Транспортирование термопреобразователей по ГОСТ 12997.

- 5.2 Термопреобразователи, упакованные в соответствии с требованиями настоящих ТУ, могут транспортироваться на любое расстояние автомобильным, железнодорожным транспортом и в герметизированных отсеках самолетов. Условия транспортирования  должны соответствовать условиям хранения 5   (навесы в макроклиматических районах с умеренным и холодным климатом, климатические факторы: температура воздуха от           плюс 50 С до  минус 50 С, относительная влажность 100 % при 25 °С) по ГОСТ 15150.

- 5.3 При погрузочно-разгрузочных работах и транспортировании ящики  не  должны  подвергаться  резким  ударам и воздействию атмосферных осадков.  Способ укладки ящиков в транспортное средство должен  исключать их перемещение при транспортировании.

- 5.4 Термопреобразователи на складах должны храниться в условиях 1 по ГОСТ 15150 (отапливаемое хранилище, климатические факторы: температура воздуха от плюс 40 С до минус 5 С, относительная влажность 80 % при 25 °С).

- 5.5 Распаковку в зимнее время следует производить только в отапливаемом помещении, предварительно выдержав термопреобразователи не распакованными в этом помещении не менее 6 ч.

- 5.6 В местах хранения термопреобразователей в окружающем воздухе должны отсутствовать кислотные, щелочные и другие агрессивные примеси и токопроводящая пыль.

- 6 Утилизация

6.1 После окончания срока службы (эксплуатации) термопреобразователь направляют на утилизацию в соответствии с действующим законодательством.

6.2 Термопреобразователь не содержит опасных для здоровья потребителей и окружающей среды материалов. При утилизации термопреобразователя по окончании срока службы специальных мер по экологической безопасности не требуется.

Приложение  А

(обязательное)

# Схема составления условного обозначения и модификации

# термопреобразователей

А.1 Схема составления условного обозначения термопреобразователей модификаций CTR, CTU с монтажной головкой из алюминия или нержавеющей стали LI24ALW, LI24ALW/SN

Преобразователь температуры CT__-__/__/__/__/__/__/__/__/__/__/__/___/___/___/__

1   2   3   4    5   6   7   8   9  10  11 12   13  14  15   16

ТУ BY 390317133.001–2014*,

где:

| 1 Тип применяемых первичных преобразователей |  |  |
| --- | --- | --- |
| R | – термопреобразователи сопротивления по ГОСТ 6651 (ТС); |  |
| U | – преобразователи термоэлектрические по ГОСТ 6616 с НСХ по СТБ ГОСТ Р 8.585 (ТП) |  |
| 2 Диаметр защитного корпуса, мм |  |  |
| 3; 6; 8 | – 3,0; 6,0; 8,0 |  |
| Х | – по заказу |  |
| 3 Длина, код окончания и материал монтажной части |  |  |
| L=_ мм-__ | – длина монтажной части по заказу, код окончания согласно таблице А.1 и материал* согласно таблице А.2 (1.4301 – по умолчанию); |  |
| 4 Вынесение монтажной головки: |  |  |
| S=_ мм-__ |  | – вынесение монтажной головки по заказу; |
| 5 Тип монтажного присоединения: |  |  |
| Z* |  | – без монтажного присоединения; |
| M_ |  | – резьбовое присоединение M27x2; M20x1,5; M18x1,5; M12x1,5; M14х1,25; М_ (по заказу); |
| G_ |  | – резьбовое присоединение G½”; G1”; G_ (по заказу); |
| _NPT |  | – резьбовое присоединение ½NPT; ¼NPT; _NPT (по заказу); |
| X |  | – по заказу |
| 6 Вариант установки первичного преобразователя ТС (ТП): |  |  |
| WW |  | – исполнение с подвижным заменяемым вкладышем для монтажной головки ALW, SN, LI24ALW, LI24ALW/SN; |
| GВ |  | – исполнение с подвижным вкладышем без вынесения монтажной головки; |
| GN |  | – исполнение с подвижным вкладышем c вынесением монтажной головки; |
| TВ |  | – исполнение сварное без вынесения монтажной головки; |
| TN |  | – исполнение сварное c вынесением монтажной головки; |
| PS |  | – исполнение с подвижным штуцером |
| 7 Количество (по заказу, n=1 не обозначается, по умолчанию) и тип первичных преобразователей: |  |  |
| nхPt 100 |  | – ТС Pt 100 с α=0,003 85 °C-1; |
| nхPt 500 |  | – ТС Pt 500 с α=0,003 85 °C-1; |
| nхPt 1000 |  | – ТС Pt 1000 с α=0,003 85 °C-1; |
| nх50 M |  | – ТС 50 M с α=0,004 28 °C-1; |
| nх100 H |  | – ТС 100 H с α=0,006 17 °C-1; |
| nхJ |  | – ТП типа J; |
| nхK |  | – ТП типа K; |
| nхS |  | – ТП типа S; |
| nхT |  | – ТП типа T; |
| nхN |  | – ТП типа N; |
| nхL |  | – ТП типа L; |
| ___ |  | – по заказу |

| 8 Схема соединений термопреобразователей и исполнение рабочего спая ТП: |  |  |
| --- | --- | --- |
| 2 |  | – двухпроводная, для ТП допускается не указывать; |
| 3 |  | – трёхпроводная, только для ТС; |
| 4 |  | – четырёхпроводная, только для ТС; |
| O |  | – изолированный, только для ТП; |
| Z |  | – заземленный, только для ТП; |
| __ |  | – по заказу |
| 9 Специальное исполнение: |  |  |
| Ех |  | – взрывобезопасное исполнение с видом взрывозащиты «искробезопасная электрическая цепь»; |
| Ехd |  | – взрывобезопасное исполнение в видом взрывозащиты «взрывонепроницаемая оболочка», «пыленепроницаемая оболочка»; |
| Q__ |  | – дополнительное количество часов приработки термопреобразователя по согласованию с заказчиком; |
| M |  | – пленочный ЧЭ для платиновых ТС*; |
| D |  | – проволочный ЧЭ для платиновых ТС; |
| 3.1 |  | – акт приемочного контроля материалов «3.1» согласно EN 10204; |
| NACE |  | – сертификат соответствия требованиям NACE ISO 15156 для материалов, контактирующих с рабочей средой; |
| TS |  | – этикетка металлическая из нержавеющей стали; |
| W |  | – пластина маркировочная |
| __ |  | – по заказу |
| 10 Исполнение монтажной головки: |  |  |
| ___-__/___/IP6_ / К= __ мм-___ |  | – монтажная головка из алюминия или из нержавеющей стали LI24ALW, LI24ALW/SN со встроенным преобразователем температуры, с ж/к индикатором, с вводом кабельным по заказу*; класс точности (0,1 – по умолчанию); степень защиты IP65, IP66*, IP67 (определяется степенью защиты ввода кабельного); К=__мм-__ – длина кабеля, код кабеля согласно таблице А.3 по заказу указывается при дистанционном соединении c первичным преобразователем* или термопреобразователем; |
| Х |  | – по заказу |
| 12 Диапазон измерений, С |  |  |
| 13 Сигнализация обрыва цепи, мА: 3,5; 3,6; 3,75; 3,8; 21; 21,5; 23 (или по заказу) |  |  |
| 14 Комплекты: |  |  |
| О__ | – гильза защитная термометрическая типа О ТУ BY 390317133.005; |  |
| U__ | – устройство закладное типа U ТУ BY 390317133.006; |  |
| С__ | – соединения трубопроводные резьбовые типа С ТУ BY 390317133.004; |  |
| РСР | – универсальное приспособление для термопреобразователей для монтажа в любом положении на конструкции или горизонтальной трубе от 25 до 31 мм; |  |
| Х | – по заказу |  |
| 15 Свидетельство о государственной первичной поверке, протокол государственной первичной поверки по заказу потребителя – Св |  |  |
| 16 Кодовое обозначение государств, указывающее страну потребителя: BY, KZ, RU, AZ, UZ и др.** |  |  |
| * Допускается не обозначать Примечание –Термопреобразователи могут быть изготовлены других конструкций и материалов по заказу потребителей. Условное обозначение – по согласованию с потребителем |  |  |

Таблица А.1

| Код | Вид окончания | Рисунок окончания монтажной части |
| --- | --- | --- |
| КР* | Плоский |  |
| KS | Конический |  |
| KK | Сферический |  |
| KI | Косой срез |  |
| * Допускается не обозначать (по умолчанию) Примечания: 1 Для обозначения перфорации монтажной части к коду необходимо добавить – R. 2 Допускается иное окончание монтажной части по заказу потребителя. Условное обозначение – по согласованию с потребителем. |  |  |

Таблица А.2

| Код | Наименование материала | Максимальная температура применения, С |
| --- | --- | --- |
| 1.4301 | Сталь нержавеющая 1.4301, 08Х18Н10, AISI 304 | 800 |
| 1.4404 | Сталь нержавеющая 1.4404, 10Х17Н13М2, AISI 316 | 800 |
| 1.4841 | Сталь нержавеющая 1.4841, 20Х25Н20С2, AISI 310 | 1150 |
| 1.4571 | Сталь нержавеющая 1.4571, 10Х17Н13М2Т, AISI 316Тi | 900 |
| 1.4541 | Сталь нержавеющая 1.4541, 12Х18Н10Т, 8Х18Н10Т, AISI 321 | 900 |
| INC | Сплав Inconel 2.4816, 600 | 1150 |
| PYR | Сплав Pyrosil | 1250 |
| NIC | Сплав Nicrobell | 1250 |
| OXL | Сплав OMEGACLAD XL | 1335 |
| KAN | Сплав KANTHALAF | 1300 |
| SAP | Монокристалл SAP | 2000 |
| 799 | Корунд 799 | 1700 |
| 610 | Муллит 610 | 1400 |
| SYL | Сиалон | 1450 |
| SIC | Карбид кремния | 1800 (инертные газы) |

Таблица А.3

| Изоляция кабеля |  | Параметры кабеля |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Код | Наименование материала | Описание | Количество жил/сечение жилы, мм |  | Внешний диаметр /размеры, мм |  | Диапазон температуры среды, С |
| 1 | 2 | 3 | 4 |  | 5 |  | 6 |
| Преобразователи температуры CTR |  |  |  |  |  |  |  |
| RS201 | Силикон | Гибкие медные жилы, двойная изоляция | 2/1,5 |  | 8,0 |  | от -50 до +200 |
| RS301 |  |  | 3/0,22 |  | 3,6 |  |  |
| RS401 |  |  | 4/0,22 |  | 4,0 |  |  |
| RS302 |  |  | 3/0,22 |  | 2,9 |  |  |
| RS402 |  |  | 4/0,22 |  | 3,0 |  |  |
| RS303 |  |  | 3/1,0 |  | 7,0 |  |  |
| RТ107 | Тефлон | Гибкие медные жилы, изоляция | 1/0,24 |  | 1,12 |  | +130 |
| RТ108 |  | Гибкие никелированные медные жилы, изоляция | 1/0,24 |  | 1,12 |  | +300 |
| RТ301 |  | Гибкие медные жилы, экранированные, двойная изоляция | 3/0,22 |  | 3,0 |  | от -75 до +250 |
| RТ401 |  |  | 4/0,22 |  | 3,2 |  |  |
| RТ302 | Тефлон | Гибкие медные жилы, двойная изоляция, оплетка из нержавеющей стали | 3/0,22 |  | 3,0 |  | от -75 до +250 |
| RТ402 |  |  | 4/0,22 |  | 3,2 |  |  |
| RТ203 |  |  | 2/2х7/0,18 |  | 2,0х3,0 |  |  |
| RТ405 |  |  | 4/0,05 |  | 2,6 |  |  |
| RТ204 |  | Гибкие медные жилы, двойная изоляция | 2/0,22 |  | 1,07х1,73 |  | +250 |
| RТ404 |  |  | 4/0,22 |  | 2,1 |  |  |
| RТ406 |  |  | 4/0,22 |  | 3,0 |  |  |
| RW301 | Стекловолокно | Гибкие медные жилы, двойная изоляция, оплетка из нержавеющей стали | 3/0,22 |  | 3,2 |  | +400 |
| RW401 |  |  | 4/0,22 |  | 3,5 |  |  |
| RW202 |  | Гибкие медные жилы, двойная изоляция | 2/0,22 |  | 1,5х2,5 |  |  |
| RW203 |  |  | 2/0,22 |  | 1,52х1,32 |  | +480 |
| RW403 |  |  | 4/0,22 |  | 1,52х1,66 |  |  |
| RW204 |  | Гибкие медные жилы, двойная изоляция, медная оплетка | 2/0,22 |  | 2,8 |  | +400 |
| RК402 | Kapton | Гибкие медные жилы, двойная изоляция | 4/0,22 |  | 2,1 |  | от -75 до +350 |
| RК103 |  | Гибкие медные жилы, изоляция | 1/0,22 |  | 0,9 |  |  |
| RК104 |  |  | 1/0,07 |  | 0,5 |  |  |
| RР301 | PVC | Гибкие медные жилы, экранированные, двойная изоляция | 3/0,25 |  | 4,0 |  | от -30 до +105 |
| RР302 |  |  | 3/0,5 |  | 5,5 |  |  |
| Преобразователи температуры CTU |  |  |  |  |  |  |  |
| ТS201 | Силикон | Гибкие термоэлектродные жилы в соответствии с типом термопары, двойная изоляция |  | 2/0,22 | 3,8 | от -50 до +200 |  |
| ТS401 |  |  |  | 4/0,22 | 4,4 |  |  |
| ТS202 |  |  |  | 2/0,5 | 5,0 |  |  |
| ТS402 |  |  |  | 4/0,5 | 5,0 |  |  |
| ТS203 |  |  |  | 2/0,75 | 6,2 |  |  |
| ТS204 |  |  |  | 2/1,0 | 6,2 |  |  |
| ТS205 |  |  |  | 2/1,5 | 8,0 |  |  |
| ТS206 |  | Гибкие термоэлектродные жилы в соответствии с типом термопары, двойная изоляция, медная оплетка |  | 2/0,22 | 4,3 |  |  |
| ТS207 |  |  |  | 2/0,5 | 5,5 |  |  |
| ТS208 |  |  |  | 2/1,0 | 7,2 |  |  |

Продолжение таблицы А.3

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| ТS209 | Силикон | Гибкие термоэлектродные жилы в соответствии с типом термопары, экранированные, двойная изоляция | 2/0,75 | 6,4 | от -50 до +200 |  |
| ТS210 |  |  | 2/0,5 | 4,7 |  |  |
| ТS211 |  | Гибкие термоэлектродные жилы в соответствии с типом термопары, двойная изоляция, медная оплетка | 2/1,5 | 7,0 |  |  |
| ТS212 |  |  | 2/1,5 | 8,8 |  |  |
| ТТ201 | Тефлон | Гибкие термоэлектродные жилы в соответствии с типом термопары, двойная изоляция | 2/0,22 | 2,5х1,5 |  | от -75 до +250 |
| ТТ202 |  | Гибкие термоэлектродные жилы в соответствии с типом термопары, изоляция | 2/0,03 | 1,0 |  |  |
| ТТ203 |  |  | 2/0,22 | 2,1 |  |  |
| ТТ204 |  | Гибкие термоэлектродные жилы в соответствии с типом термопары, двойная изоляция, оплетка из нержавеющей стали | 2/0,22 | 2,0х3,0 |  |  |
| ТТ205 | Тефлон | Гибкие термоэлектродные жилы в соответствии с типом термопары, двойная изоляция | 2/0,2 | 2,5х1,5 |  | от -75 до +250 |
| ТТ206 |  |  | 2/0,08 | 1,0х1,5 |  |  |
| ТТ207 |  | Гибкие термоэлектродные жилы в соответствии с типом термопары, экранированные, двойная изоляция | 2/0,22 | 3,0 |  |  |
| ТТ208 |  | Гибкие термоэлектродные жилы в соответствии с типом термопары, двойная изоляция, оплетка из нержавеющей стали | 2/0,5 | 6,0 |  |  |
| ТW201 | Стекловолокно | Гибкие термоэлектродные жилы в соответствии с типом термопары, двойная изоляция | 2/0,22 | 1,5х2,5 |  | +400 |
| ТW202 |  |  | 2/1,0 | 2,5х4,0 |  |  |
| ТW203 |  |  | 2/1,5 | 4,2х2,2 |  |  |
| ТW204 |  | Гибкие термоэлектродные жилы в соответствии с типом термопары, двойная изоляция, оплетка из нержавеющей стали | 2/0,22 | 2,3 |  |  |
| ТW404 |  |  | 4/0,22 | 4,6 |  |  |
| ТW206 |  |  | 2/1,0 | 8,4 |  |  |
| ТW205 |  | Гибкие термоэлектродные жилы в соответствии с типом термопары, двойная изоляция | 2/0,2 | 1,8 |  |  |
| ТW211 |  |  | 2/0,08 | 1,3х1,37 |  |  |
| ТW210 | Стекловолокно | Гибкие термоэлектродные жилы в соответствии с типом термопары, двойная изоляция, оплетка медная | 2/0,5 | 4,2 |  |  |
| ТW207 | Кварцевое волокно | Гибкие термоэлектродные жилы в соответствии с типом термопары, двойная изоляция | 2/0,2 | 3,0 |  | +900 |
| ТW208 | Керамическое волокно |  | 2/0,5 | 2,0х3,0 |  | +1200 |
| ТW209 |  |  | 2/0,5 | 3,2х1,8 |  |  |
| ТР201 | PVC | Гибкие термоэлектродные жилы в соответствии с типом термопары, двойная изоляция | 2/0,22 | 4,0 |  | от -30 до +105 |
| ТР202 |  |  | 2/0,75 | 6,0 |  |  |
| ТР203 |  |  | 2/1,0 | 6,0 |  |  |
| ТР401 |  | Гибкие термоэлектродные жилы в соответствии с типом термопары, двойная изоляция, оплетка медная | 4/0,5 | 8,0 |  |  |

Продолжение таблицы А.3

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| ТК201 | Kapton | Гибкие термоэлектродные жилы в соответствии с типом термопары, двойная изоляция | 2/0,2 | 3,0х1,5 | +400 |  |
| ТК202 |  |  | 2/0,08 | 0,9х1,5 |  |  |
| ТК203 |  |  | 2/0,32 | 1,2х0,7 |  |  |
| ТК204 |  |  | 2/0,22 | 1,8х1,0 |  |  |
| ТА203 | Нержавеющая сталь AISI 316 | Гибкие термоэлектродные жилы в соответствии с типом термопары в защитной трубке из нержавеющей стали | 2/0,35 | 3,0 | +600 |  |
| Примечание – Термопреобразователи всех модификаций могут быть изготовлены с кабелями других конструкций и материалов по заказу потребителей. Условное обозначение – по согласованию с потребителем |  |  |  |  |  |

Исполнения LI24ALW, LI24ALW/SN

Таблица А.4

| Модификация термопреобразователя | Диаметр защитного корпуса, d, мм | Длина монтажной части, L, мм | Тип монтажного присоединения, M |
| --- | --- | --- | --- |
| CTR | 3,0; 6,0; 8,0 или по заказу | от 100 | M27x2; M20x1,5; M18x1,5; M12x1,5; M (по заказу); G½”; G1”; G (по заказу); ½NPT; ¼NPT; NPT (по заказу) |
| CTU |  | от 100 для диапазона измерений ≤200 С; от 150 для диапазона измерений ≤700 С; от 250 для диапазона измерений 700 С |  |

Рисунок А.1– Термопреобразователи модификаций CTR, CTU с монтажной головкой LI24ALW, LI24ALW/SN без вынесения монтажной головки

Исполнения LI24ALW, LI24ALW/SN

Таблица А.5

| Модификация термопреобразователя | Диаметр защитного корпуса, d, мм | Длина монтажной части, L, мм | Тип монтажного присоединения, M | Вынесение монтажной головки, S, мм |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| CTR | 3,0; 6,0; 8,0 или по заказу | от 100 | M27x2; M20x1,5; M18x1,5; M12x1,5; M (по заказу); G½”; G1”; G (по заказу); ½NPT; ¼NPT; NPT (по заказу) | 120, 250 или по заказу |
| CTU |  | от 100 для диапазона измерений ≤200 С; от 150 для диапазона измерений ≤700 С; от 250 для диапазона измерений 700 С |  |  |

Рисунок А.2 – Термопреобразователи модификаций CTR, CTU с монтажной головкой LI24ALW, LI24ALW/SN с вынесением монтажной головки

Исполнения LI24ALW, LI24ALW/SN

Таблица А.6

| Диаметр кабеля, d, мм | Длина кабеля, К, мм |
| --- | --- |
| 11,0 или по заказу | По заказу |

Рисунок А.3 – Термопреобразователь модификаций CTR, CTU с монтажной головкой LI24ALW, LI24ALW/SN при дистанционном соединении c первичным преобразователем или термопреобразователем