Преобразователи  температуры измерительные

LI-24ALW

Руководство по эксплуатации

РЭ

Сертификат об утверждении типа средств измерений № 13154 от 30.01.2020 Госреестр СИ № РБ 03 10 7400 20

Сертификат соответствия № ТС RU C-PL.АА87.В.01231 с 02.11.2018  по 01.11.2023 включительно

Декларация о соответствии ЕАЭС N RU Д-PL.АЖ26.В.04488 с 20.08.2018 по 19.08.2023 включительно

Настоящий документ является руководством по эксплуатации преобразователей температуры LI-24ALW (далее преобразователи) и содержит технические данные, описание принципа действия и устройства, а также сведения, необходимые для правильной эксплуатации данных преобразователей.

- 1 Описание и работа

1.1 Назначение изделия

1.1.1 Преобразователи температуры измерительные LI-24ALW (далее преобразователи) предназначены для измерения и преобразования сигналов, поступающих от преобразователей сопротивления (термосопротивления), термоэлектрических преобразователей (термопары), омических устройств и милливольтовых устройств постоянного тока (датчиков) в унифицированный электрический выходной сигнал постоянного тока от 4 до 20 мА, а также в цифровой сигнал для передачи по протоколу HART.

1.1.2 Преобразователь может быть подключен к датчикам:

– непосредственно (датчики устанавливаются в корпусе преобразователя);

– дистанционное соединение (датчики подключаются к преобразователю с помощью кабеля).

1.1.3 Преобразователь обеспечивает компенсацию температуры холодного спая термопар, активного сопротивления линий связи с термосопротивлениями, нелинейности характеристик датчиков.

Компенсация температуры холодного спая термопары может быть выполнена с помощью встроенного или наружного термосопротивления                    Pt 100 или запрограммированной постоянной температуры.

1.1.4 Особенности конструкции преобразователей LI-24ALW:

а) питание от цепи выходного сигнала  от 4 до  20 мА;

б) цифровая обработка сигналов (фильтрация, линеаризация, компенсация);

в) возможность удаленной настройки преобразователя по протоколу HART;

г) контроль     правильного     подключения     датчика     и     функционирования     компонентов преобразователя;

д) возможность подключения термосопротивлений, термопар, омических устройств и милливольтовых устройств постоянного тока;

е) компенсация влияния температуры окружающей среды на погрешность измерения;

ж) гальваническая развязка цепей «вход/выход».

1.1.5 Преобразователи могут выполняться во взрывобезопасном исполнении:

– с видом взрывозащиты «взрывонепроницаемая оболочка d» и маркировкой:

– раздельное исполнение 1Ex d [ia Ga] IIC T6…Т4 Gb X, PB Ex d [ia Ma] I Mb X;

– компактное исполнение 1 Ex d IIC T*Gb X, PB Ex d I Mb X;

– во взрывобезопасном исполнении с видом взрывозащиты «пыленепроницаемая оболочка tb» и маркировкой (в корпусе из нержавеющей стали):

– раздельное исполнение Ex tb [ia Da] IIIC 105 C Db X;

– компактное исполнение Ex tb IIIC T*Db X;

– с видом взрывозащиты «искробезопасная электрическая цепь» уровня «ia» и маркировкой:

– раздельное исполнение 1Ex ia [ia Ga] IIC T6…Т4 Gb X;

– компактное исполнение Ga/Gb Ex ia IIC T6…T4 X,  PO Ex ia I Ma X,  в корпусе из нержавеющей стали  Ex ia IIIC T105 C Da X.

1.1.6 При заказе преобразователей должно быть указано его условное обозначение.

Условное обозначение преобразователей приведено в приложении А.

1.2 Технические характеристики

- 1.2.1 Диапазоны измерений, минимальные диапазоны измерений, пределы допускаемой основной и дополнительной погрешности от влияния изменения температуры окружающей среды от нормальных условий (20±5) С в зависимости от типа входного сигнала преобразователей приведены в таблице приведены в таблице 1.

Таблица 1

| Тип НСХ1), входные сигналы | Диапазон измерений, С (мВ, Ом) | Минимальный диапазон измерений, С (мВ, Ом) | Пределы допускаемой основной погрешности2) |  | Пределы допускаемой дополнительной погрешности /10 С |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | АЦП, С (мВ, Ом) | ЦАП (от диапазона измерений), % |  |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| Pt 10 (2-х, 3-х, 4-х пров. схема соед.) | от минус 200 до плюс 850 | 10 | ±0,80 | ±0,05 | ±0,035 С |
| Pt 50 (2-х, 3-х, 4-х пров. схема соед.) | от минус 200 до плюс 850 |  | ±0,20 |  | ±0,007 С |
| Pt 100 (2-х, 3-х, 4-х пров. схема соед.) | от минус 200 до плюс 850 |  | ±0,07 |  | ±0,0035 С |
| Pt 200 (2-х, 3-х, 4-х пров. схема соед.) | от минус 200 до плюс 850 |  | ±0,20 |  | ±0,002 С |
| Pt 500 (2-х, 3-х, 4-х пров. схема соед.) | от минус 200 до плюс 850 |  | ±0,05 |  | ±0,0007 С |
| Pt 1000 (2-х, 3-х, 4-х пров. схема соед.) | от минус 200 до плюс 266 |  | ±0,03 |  | ±0,0003 С |
| 10 П (2-х, 3-х, 4-х пров. схема соед.) | от минус 200 до плюс 1100 |  | ±0,80 |  | ±0,035 С |
| 50 П (2-х, 3-х, 4-х пров. схема соед.) | от минус 200 до плюс 1100 |  | ±0,20 |  | ±0,007 С |

Продолжение таблицы 1

| 1 |  | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 100 П (2-х, 3-х, 4-х пров. схема соед.) |  | от минус 200 до плюс 850 | 10 | ±0,07 | ±0,05 | ±0,035 С |
| 500 П (2-х, 3-х, 4-х пров. схема соед.) |  | от минус 200 до плюс 850 |  | ±0,05 |  | ±0,0007 С |
| 50 М (2-х, 3-х, 4-х пров. схема соед.) |  | от минус 185 до плюс 200 |  | ±0,20 |  | ±0,007 С |
| 100 М (2-х, 3-х, 4-х пров. схема соед.) |  | от минус 185 до плюс 200 |  | ±0,07 |  | ±0,003 С |
| 100 Н (2-х, 3-х, 4-х пров. схема соед.) | от минус 60 до плюс 180 |  |  | ±0,07 |  | ±0,003 С |
| Ом (2-х, 3-х, 4-х пров. схема соед.) | от 0 до 400 |  |  | ±0,03 |  | ±0,002 Ом |
|  | от 0 до 2000 |  |  | ±0,12 |  |  |
| R | от минус 20 до плюс 1768 |  |  | ±0,35 |  | ±0,001 С |
| S | от минус 30 до плюс 1768 |  |  | ±0,40 |  |  |
| B | от плюс 250 до плюс 1820 |  |  | ±0,55 |  |  |
| J | от минус 210 до плюс 1200 |  |  | ±0,20 |  |  |
| Е | от минус 200 до плюс 1000 |  |  | ±0,15 |  |  |
| T | от минус 200 до плюс 400 |  |  | ±0,15 |  |  |
| K | от минус 210 до плюс 1372 |  |  | ±0,30 |  |  |
| N | от минус 230 до плюс 1300 |  |  | ±0,25 |  |  |
| L | от минус 200 до плюс 800 |  |  | ±0,20 |  |  |
| мВ | от минус 10 до плюс 100 |  |  | ±0,006 |  | ±0,00006 мВ |
|  | от минус 100 до плюс 1000 |  |  | ±0,05 |  | ±0,0005 мВ |
| Примечания: 1) Типы НСХ термопреобразователей сопротивления по ГОСТ 6615, термоэлектрических преобразователей по СТБ ГОСТ Р 8.585; 2) Погрешность преобразователей с цифровым выходом равна погрешности АЦП. Погрешность преобразователей с выходом от 4 до 20 мА постоянного тока/HART равна сумме погрешностей АЦП и ЦАП. |  |  |  |  |  |  |

2.2 Выходной сигнал – от 4 до 20 мА постоянного тока (двухпроводная схема), Hart.

2.3 Сопротивление нагрузки R0, Ом, преобразователей соответствует:

(1.1)

где  – минимальное напряжение питания  преобразователя, В;

– напряжение питания преобразователя, В.

Сопротивление нагрузки R0 для обмена данными (Hart) –  от 250  до 1100 Ом, не менее 240 Ом.

- 2.4 Питание преобразователей осуществляется от источника постоянного тока напряжением от 14* до 55 В, исполнение Ех – от 14* до 30 В, исполнение Ехd – от 14* до 45 В.

Номинальное напряжения питания – 24 В постоянного тока.

–––––––––––––––––––––––

*Включение подсветки ЖКИ увеличивает минимальное напряжение питания на 3 В. Значение минимального напряжения питания зависит от сопротивления нагрузки R0.

2.5 Сигнализация обрыва датчика (типы сигналов тревоги):

– 3,75 мА/21,6 мА (режим NORMAL);

– 3,6 мА/21 мА (режим NAMUR);

– конфигурируемый пользователем в диапазоне от 3,6 до 23 мА (режим CUSTOM);

– значение выходного сигнала соответствует последнему значению выходного сигнала преобразователя на момент возникновения аварии (LAST VALUE).

2.6 Перенастройка диапазона измерений, регулировка выходного сигнала преобразователей LI-24ALW осуществляется при помощи коммуникатора КАР или конвертера HART/USB с программным обеспечением «РАПОРТ».

2.7 Максимальная длина линии связи – 1500 м.

2.8 Период обновления выходного сигнала от 0,74 до 1,8 с.

2.9 Дополнительное электронное демпфирование от 0 до 30 с.

2.10 Мощность, потребляемая преобразователями от цепи питания, при максимальном значении выходного сигнала не превышает 0,8 Вт.

2.11 Степень защиты преобразователей от воздействия пыли, посторонних тел и воды по ГОСТ 14254 – IР65, IР66, IР67 *.

––––––––––––––––––––––

* определяется степенью защиты ввода кабельного по заказу.

2.12 По способу защиты от поражения электрическим током преобразователи соответствует классу III по ГОСТ 12.2.007.0.

2.13 По устойчивости к механическим воздействиям преобразователи являются виброустойчивыми и относятся к группе исполнения N2 по                          ГОСТ 12997.

2.14 Диапазон температур окружающей среды:

– преобразователи – от минус 40 С до плюс 80 С;

– преобразователи специального исполнения Ех – от минус 50 С до плюс 45 С (Т6)/плюс 70 С (Т5)/плюс 80 С (Т4);

– преобразователи специального исполнения Ехd – от минус 40 С (Т6) до плюс 50 С (Т5)/плюс 75 С(Т4).

2.12 Преобразователи устойчивы к воздействию относительной влажности окружающей среды до 98 %.

2.13 Искробезопасные электрические параметры преобразователей соответствует требованиям таблицы 2.

| Характеристика источника питания | Температурный класс ( С) | Входные искробезопасные параметры |  |  |  |  | Выходные искробезопасные параметры |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | Ui*, В | Ii*, А | Pi*, Вт | Li, мкГн | Ci, нФ | Uо, В | Iо, мА | Pо, мВт | Lо, мГн | Cо, мкФ |
| Линейная | Т5/Т4 (70/80) | 30 | 0,1 | 0,75 | 18 | 2,5 | – | – | – | – | – |
|  | Т6(45) | 30 | 0,1 | 0,5 | 18 | 2,5 |  |  |  |  |  |
| Трапециевидная | Т5(80) | 24 | 0,05 | 0,6 | 18 | 2,5 | – | – | – | – | – |
|  | Т6(45) | 24 | 0,05 | 0,5 | 18 | 2,5 | – | – | – | – | – |
| Прямоугольная | Т5(80) | 24 | 0,025 | 0,6 | 18 | 2,5 | – | – | – | – | – |
| Цепи датчика | – | – | – | – | – | – | 6,6 | 9,8 | 15 | 0,0145 | 3,5 |

2.14 Габаритные размеры преобразователей не более 105х160х168 мм.

2.15 Масса преобразователей (корпус алюминиевый сплав) не более 1,5 кг,  (корпус из нержавеющей стали 1.4401) не более 5 кг.

2.16 Материал корпуса – алюминиевый сплав, окрашенный для защиты от окисления химически устойчивой эмалью желтого цвета (RAL 1003) или из нержавеющая сталь 1.4401 (316Lss).

2.17 В состав преобразователей не входят элементы с содержанием драгоценных металлов.

3 Комплектность

3.1 Комплектность поставки преобразователя соответствует указанной в таблице 3.

Таблица 3

| Обозначение | Наименование | Кол-во |
| --- | --- | --- |
| – | Преобразователь температуры измерительный LI-24ALW | 1 шт. |
| ПС | Преобразователь температуры измерительный LI-24ALW. Паспорт | 1 экз. |
| РЭ | Преобразователь температуры измерительный LI-24ALW. Руководство по эксплуатации | 1 экз.* |
| МРБ МП. 2964 – 2020 | Система обеспечения единства измерений Республики Беларусь. Преобразователи температуры измерительные АТ, LI, ATL, GI. Методика поверки | 1 экз.* |
| * Допускается прилагать по 1 экз. на преобразователи в количестве более одного изделия, поставляемые в один адрес на бумажном носителе и/или электронном виде |  |  |

1.4 Устройство и работа

1.4.1 Конструктивно преобразователь состоит корпуса и электронного блока, который преобразует сигнал от датчика в унифицированных выходной сигнал.

Корпус изготовлен из алюминиевого сплава или из нержавеющей стали с отвинчивающимися крышками, ЖК дисплеем, имеет сальниковый кабельный ввод и обеспечивает степень защиты IР65, IР66, IР67 в зависимости от степени защиты кабельного ввода.

Корпус разделен перегородкой на два отсека. Сигнал от датчика с помощью плоского кабеля подается на микропроцессорный блок. Корпус снабжен внутренней и внешней клеммой для подключения заземления.

Электронная плата вместе с ЖК дисплеем вставлена в каркас из поликарбоната и установлена в большем отсеке монтажной головки. Она при необходимости может поворачиваться на ±180 с шагом 90.

ВНИМАНИЕ!

ВО ВЗРЫВООПАСНОЙ ЗОНЕ НЕЛЬЗЯ ОТКРЫВАТЬ КРЫШКИ ПРЕОБРАЗОВАТЕЛЯ ИСПОЛНЕНИЯ Exd, МЕНЯТЬ ПОЛОЖЕНИЕ ДИСПЛЕЯ И ЕГО ПОДСВЕТКИ.

Внутри корпуса расположен измерительный преобразователь, являющийся микропроцессорным устройством, преобразующим сигнал датчика в унифицированный сигнал от 4 до 20 мА постоянного тока. Сигнал с датчика поступает на вход измерительного преобразователя, где преобразуется с помощью аналогово-цифрового преобразователя (АЦП) в дискретный сигнал, который после прохождения через оптоэлектронный гальванический барьер обрабатывается с помощью микропроцессорного преобразователя.

С выхода микропроцессорного преобразователя дискретный сигнал поступает на цифро-аналоговый преобразователь (ЦАП), где происходит преобразование в унифицированный аналоговый сигнал от 4 до 20 мА постоянного тока, рассчитанные значения отображаются на встроенном ЖК дисплее, который может быть сконфигурирован в соответствии с необходимостью. Далее с помощью частного модулятора HART-протокола на аналоговый сигнал накладывается цифровой сигнал в стандарте HART.

По HART-протоколу могут передаваться измеренные сигналы температуры процесса, различные диагностические и аварийные сигналы, а также может осуществляться конфигурирование преобразователя с использованием портативного коммуникатора КАР, либо при помощи встроенного модема BELL202 и коммуникационного программного обеспечения HART Rev.5.1 обеспечивают коммуникацию через конвертер HART/USB c ПК.

Для различный условий монтажа (монтажные, посадочные размеры), различных характеристик сред измерения (агрессивность, температура) преобразователи изготавливаются различных конструктивных исполнений.

1.5 Маркировка и пломбирование

- 1.5.1 На табличках, прикрепленных к преобразователю или на прикрепленную к нему бирку, нанесены следующие знаки и надписи:

наименование и условное обозначение преобразователя;

товарный знак изготовителя;

– маркировка взрывозащиты (для взрывобезопасного исполнения);

маркировка специального исполнения Еxd «ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ – ОТКРЫВАТЬ, ОТКЛЮЧИВ ОТ СЕТИ»;

диапазон измерений, С;

параметры питания;

диапазон выходного сигнала;

порядковый номер по системе нумерации изготовителя;

год выпуска;

наименование и адрес изготовителя;

знак Государственного реестра по ТКП 8.001 (03220);

единый знак обращения продукции на рынке государств – членов Таможенного союза.

На потребительскую тару:

наименование и условное обозначение преобразователя;

заводской порядковый номер;

год упаковки;

наименование и адрес изготовителя;

- 1.6 Упаковка

- 1.6.1 Упаковка преобразователей обеспечивает сохранность термопреобразователей при хранении и транспортировании.

- 1.6.2 Упаковку производят в закрытых вентилируемых помещениях при температуре окружающей среды от 15 С до 40 °С при уровне относительной влажности от   10 % до 95 % при отсутствии в окружающей среде агрессивных примесей.

- 1.6.3 Преобразователи в чехле из полиэтиленовой пленки  (LDPE) ГОСТ 10354 помещены в картонный (РАР) ящик. Свободное пространство между термопреобразователем и ящиком заполнено амортизационным материалом.

- Эксплуатационная документация вложена в чехол из полиэтиленовой пленки (LDPE) ГОСТ 10354.

- 1.6.4 Средства консервации соответствуют варианту защиты В3-0  ГОСТ 9.014.

- 1.6.5 Преобразователи в картонном ящике уложены в транспортную тару – ящики из гофрированного картона (РАР) ГОСТ 9142. Свободное пространство между преобразователями и ящиком заполнено амортизационным материалом. При необходимости дополнительно применяется упаковочный материал – пленку воздушно-пузырьковую (LDPE).

- 1.6.6 Товаросопроводительная документация вложена в чехол из полиэтиленовой плёнки (LDPE)  ГОСТ 10354.

2 Использование по назначению

2.1 Эксплуатационные ограничения

2.1.1 Специальные условия применения (если в маркировке взрывозащиты указан знак «Х»)

2.1.1.1 Знак Х, стоящий после маркировки взрывозащиты, указывает, что при эксплуатации преобразователей, необходимо соблюдать следующие специальные условия применения:

2.1.1.2 Питание преобразователей Ех маркировкой:1Ex ia [ia Ga] IIC T6…Т4 Gb X,   PO Ex ia I Ma X, Ex ia IIIC T105 C Da X должно осуществляться через барьеры искрозащиты с видом взрывозащиты «искробезопасная электрическая цепь i» уровня «ia» с соответствующей областью применения, имеющие сертификат соответствия ТР  ТС 012/2011.

2.1.1.3 Индуктивность и емкость искробезопасных цепей преобразователей с учетом параметров присоединительных кабелей, не должны превышать максимальных значений, указанных на барьере искрозащиты со стороны взрывоопасной зоны.

2.1.1.4 При ремонте корпуса преобразователей с Ех-маркировкой                        1Ex d [ia Ga] IIC T6…Т4 Gb X, PB Ex d [ia Ma] I Mb X; 1 Ex d IIC T*Gb X,                PB Ex d I Mb X необходимо использовать запасные части предприятия-изготовителя.

2.1.1.5 Подсоединение преобразователей с Ех-маркировкой                                           1Ex d [ia Ga] IIC T6…Т4 Gb X, PB Ex d [ia Ma] I Mb X; 1 Ex d IIC T*Gb X,                     PB Ex d I Mb X должно осуществляться через кабельные вводы, имеющие сертификат ТР ТС 012/2011 на электрооборудование с видом взрывозащиты «d» для взрывоопасной смеси категории IIC.

2.1.1.6 Температурный класс и максимальная температура нагрева поверхности преобразователей с Ех-маркировкой 1 Ex d IIC T*Gb X, Ex tb IIIC T*Db X выбирают в зависимости от максимальной температуры контролируемой среды в соответствии с таблицей 4.

Таблица 4

| Температурный класс | Максимальная температура поверхности Т*, С | Максимальная температура контролируемой среды, С |
| --- | --- | --- |
| Т6 | 85 | 80 |
| Т5 | 100 | 95 |
| Т4 | 135 | 130 |
| Т3 | 200 | 195 |
| Т2 | 300 | 290 |
| Т1 | 450 | 440 |

2.1.1.7 Степень защиты на соединения корпуса датчика преобразователя и оборудования с контролируемой средой должно быть не менее IP67.

2.2 Подготовка изделия к использованию

2.2.1 Меры безопасности при подготовке изделия

- 2.2.1.1 По степени защиты человека от поражения электрическим током преобразователи относятся к классу III по ГОСТ 12.2.007.0.

2.2.1.2 Устранение дефектов, замена, присоединение и отсоединение преобразователей должны проводиться при отключении напряжения питания с объекта эксплуатации.

2.2.1.3 При монтаже, эксплуатации и техническом обслуживании преобразователей необходимо соблюдать меры предосторожности в соответствии с требованиями охраны труда, установленными на объекте эксплуатации.

2.2.2 Подготовка изделия к использованию

- 2.2.2.1 Схемы электрических присоединений приведены на рисунках 1- 3.

- Допускается электрическое присоединение термопреобразователей по схеме заказчика.

Рисунок 1 – Схема внешних электрических соединений

преобразователей LI24ALW

Рисунок 2 – Схема внешних электрических соединений

преобразователей LI24ALW/Exd

ВНИМАНИЕ!

ВО ВЗРЫВООПАСНОЙ ЗОНЕ К КОНТРОЛЬНЫМ ТОЧКАМ ДОПУСКАЕТСЯ ПОДКЛЮЧАТЬ ОБОРУДОВАНИЕ, СЕРТИФИЦИРОВАННОЕ В УСТАНОВЛЕННОМ ПОРЯДКЕ ДЛЯ ИСПОЛЬЗОВАНИЯ В ЭТИХ ЗОНАХ.

Рисунок 3 – Схема внешних электрических соединений

преобразователей LI24ALW/Ex

2.2.2.1.1 Резистор RD=240  Ом,  включенный  последовательно  в  токовую петлю, при поставке с завода замкнут перемычкой, установленной между клеммами <SIGNAL –> и <TEST –>,  как это показано на рисунках 1-3.

Когда сопротивление в токовой петле ниже 240 Ом, необходимо снять эту перемычку, чтобы HART - коммуникация нормально функционировала.

2.2.2.1.2 Линия, соединяющая термопреобразователь с совместно работающими приборами и источником питания, должна вестись медными экранированными проводами с сечением от 0,5 до 1,5 мм2 равной длины одинакового сечения, в соответствии с требованиями ПУЭ.

2.2.2.1.3 Для обеспечения герметичности конструкции монтажной головки, после монтажа плотно закрутить гайку сальникового ввода, закрыть крышку.

- 2.2.2.2 Защита от перенапряжения

2.2.2.2.1 Преобразователи могут подвергаться воздействию перенапряжений от разрядов при включении или вызванных атмосферными явлениями.

Защитой от перенапряжения между проводами цепи питания являются защитные диоды (TVS диоды), установленные на преобразователях (смотри в таблице 5, колонку 2).

2.2.2.2.2 Данная защита предохраняет от перенапряжения цепь питания, а защита заземления или корпуса (которые не защищаются диодом, установленным между проводами цепи питания) обеспечивается установкой дополнительных газовых разрядников (смотри в таблице 5, колонка 3).

Также можно использовать внешнее устройство защиты от перенапряжений, например, устройство UZ-2 или другое. При длинных линиях связи целесообразно использовать одно устройство защиты вблизи от преобразователей (или внутри него), а другое около устройства работающего совместно с преобразователем.

Таблица 5 – Защита от перенапряжения

| Исполнение термо- преобразователя | Допустимое напряжение между сигнальными проводами (TVS диоды) | Допустимое напряжение между проводами и заземлением и/или корпусом (газовый разрядник) |
| --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 |
| LI24ALW | 68 В постоянного тока | Газовый разрядник – 230 В постоянного тока |
| LI24ALW/Exd | 68 В постоянного тока | Не используется |
| LI24ALW/Ex | 68 В постоянного тока | Не используется |

2.2.2.2.3 Напряжения на элементах защиты не должны превышать допустимые максимальные значения, приведенные в колонках 2 и 3 таблицы 5.

2.2.2.4 Схемы подключения датчиков приведены на рисунке 4.

2.2.2.3 Преобразователи имеют внутренние и внешние клеммы заземления (рисунок 5).

Рисунок 4 – Варианты подключения датчиков, потенциометров

и источников напряжения

Рисунок 5 – Внешняя клемма заземления

2.2.2.13

ВНИМАНИЕ!  ПОСЛЕ УСТАНОВКИ ПРЕОБРАЗОВАТЕЛЕЙ ПРОВЕДЕНИЕ СВАРОЧНЫХ РАБОТ НА ОБОРУДОВАНИИ НЕ ДОПУСКАЕТСЯ.

2.2.2.13 Отказом преобразователей при работе может послужить обрыв или короткое замыкание измерительной цепи, превышение допускаемых измеряемых температур, изменение электрического сопротивления изоляции.

- 2.2.3 Использование изделия

2.2.3.1 Настройка и градуировка

2.2.3.1.1 Преобразователи отградуированы изготовителем на пределы измерений, соответствующие указанным в заказе на прибор.

2.2.3.1.2 Диапазон измерений преобразователей. Рекомендации

2.2.3.1.2.1 Максимальный диапазон измерений температур, который может быть измерен преобразователем, называется диапазоном измерений (см. 1.2.3). Ширина  диапазона  измерений – это разница между верхней и нижней границами диапазона измерений. В памяти преобразователя записана внутренняя характеристика преобразования, включающая весь диапазон измерений. Эта характеристика учитывает все процессы, влияющие на выходной сигнал преобразователя.

2.2.3.1.2.2 Установленный диапазон измерений – это диапазон измерений  началу, которого соответствует значение тока 4 мА, а концу  - 20 мА (при обратной характеристике соответственно: 20 мА и 4 мА). Установленный диапазон измерений может захватывать весь диапазон измерений или только его отрезок. Ширина установленного диапазона измерений – это разница между началом и концом установленного диапазона измерений. Преобразователь может быть установлен на произвольный диапазон измерений в пределах значений давлений, соответствующих диапазону измерений с учетом ограничений, оговоренных в 1.2.3.

2.2.3.1.2.3 Преобразователь имеет возможности, которые позволяют   устанавливать и изменять его метрологические и идентификационные параметры.

К устанавливаемым метрологическим параметрам, влияющим на значение выходного сигнала преобразователя, относятся:

- единицы измерения;

- конец установленного диапазона измерений;

- начало установленного диапазона измерений;

- постоянная времени;

- тип характеристики преобразования: линейная, обратная или квадратичная;

- децимальный индекс.

Остальными идентификационными параметрами, не влияющими на значение выходного сигнала, являются: адрес преобразователя, код типа устройства, заводской идентификационный код, заводской код устройства, число преамбул (от 3 до 20), UCS, TSD, версия программы, версия электроники, флажки, заводской номер, указатель – этикетка, указатель – список, обозначение – дата, сообщение, идентификационный номер, номер ТС (ТП).

Установка параметров носит название «КОНФИГУРИРОВАНИЕ».

2.2.3.1.2.4 Конфигурирование и градуировка преобразователя осуществляется с помощью:

- коммуникатора КАР (см. руководство по эксплуатации на коммуникатор КАР);

- коммуникаторов, поддерживающих протокол Hart;

- персонального компьютера с использованием конвертера Hart/RS232 или Hart/USB и программного обеспечения «RAPORT-01».

2.2.3.1.2.5 Локальное конфигурирование термопреобразователей

- Если активирована опция локального конфигурирования, то оператор может при помощи кнопок, находящихся ниже индикатора, произвести изменение установок. Доступ к кнопкам открывается после отвинчивания боковой крышки. После снятия крышки можно, также, изменить положение индикатора с шагом в 90.

ВНИМАНИЕ!

ВО ВЗРЫВООПАСНОЙ ЗОНЕ НЕЛЬЗЯ ОТКРЫВАТЬ КРЫШКИ ПРЕОБРАЗОВАТЕЛЕЙ ИСПОЛНЕНИЯ Exd, МЕНЯТЬ ПОЛОЖЕНИЕ ДИСПЛЕЯ И ЕГО ПОДСВЕТКИ.

- Чтобы войти в режим работы - изменение локальных установок, необходимо нажать и удерживать около 4 с любую из трёх кнопок. Отсутствие реакции преобразователя на удержание кнопки свидетельствует о блокировке возможности проведения локального конфигурирования. В этом случае возможно проведение установок только при помощи коммуникатора или компьютера и при помощи этих устройств возможно на дальнейшее установить возможность локального конфигурирования (смотри → команда HART 132,133)

Кнопки обозначены символами:  	[↑]  [↓]  [◙]

После нажатия и удержания какой-либо из кнопок, примерно через 4 с на индикаторе появится сообщение EXIT.

Отсутствие реакции преобразователя на удержание кнопки свидетельствует о блокировке возможности проведения локального конфигурирования. В этом случае возможно проведение установок только при помощи коммуникатора или компьютера. В дальнейшем, при помощи этих устройств, можно восстановить функцию локального конфигурирования.

Если подтвердим это сообщение нажатием и удержанием около 1 с кнопки [◙], мы выйдем из MENU локального изменения установок.

В противном случае можем, перейдя по дереву структуры MENU, выбрать и подтвердить интересующие нас параметры. В каждом случае время нажатия кнопок [↑]  [↓]  [◙] должно быть более чем 1 с.

Более длительное удержание кнопок [↑]  [↓] приведёт к автоматическому переходу по структуре МENU с интервалом в 1 с.

Нажатие  [↑]  приведёт к перемещению «вверх» по структуре дерева MENU.

Нажатие  [↓]  приведёт к перемещению «вниз» по структуре дерева MENU.

Нажатие  [◙]  приведёт к подтверждению и выполнению команды, либо к возврату в основное меню.

Время нажатия кнопок при перемещении по МЕНЮ должно быть не менее 1 с. При более длительном удерживании кнопок начинается прокрутка МЕНЮ с дискретом 0,33 с.

Если в течение 2 мин не производится никаких действий с МЕНЮ, термопреобразователь автоматически выходит из режима конфигурирования и на дисплее отображается значение измеряемого параметра контролируемого процесса.

Структура меню приведена на рисунке 6

Структура меню

Таблица 6

| Локальное меню | Субменю | Описание |
| --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 |
| EXIT |  | Первое сообщение после активации основного МЕНЮ. Для выхода в режим индикации измерений - [◙], при нажатии кнопки [↑] или [↓] происходит перемещение вверх или вниз по МЕНЮ |
| SET LRV / SET URV |  | Конфигурация начала установленного диапазона (LRV)/Конфигурирование конца установленного диапазона (URV) |
|  | XXX.XX | Отображается текущее значение LRV/URV |
|  | +/-_____ | Выберете и подтвердите знак вводимого параметра. Введите последовательно цифра за цифрой 5-значный параметр с точкой или без точки. После выбора требуемого значения подтвердить выбор кнопкой [◙]. Термопреобразователь дает подтверждение "DONE" или дает код ошибки. Значение параметра должно задаваться в единицах, установленных в меню «UNIT» |
| UNIT |  | Установка единиц измерения температуры |
| DAMPIN |  | Установка времени демпфирования |
| TRANSF |  | Выбор характеристики выходного сигнала |
|  | LINEAR | Линейная |
|  | SQRT | Квадратный корень |
|  | SQRX^3 | Квадратный корень с X^3 |
|  | SQRX^5 | Квадратный корень с X^5 |
|  | SPECIA | Характеристика пользователя |
|  | SQUARE | Квадратичная |
| ALARM |  | Режим сигнализации |
|  | LOW | Нижнее значение тока сигнализации |
|  | HIGH | Верхнее значение тока сигнализации |
|  | LAST | Последнее значение |
|  | CUSTOM | Значение тока сигнализации, установленное пользователем |
| LCD1VR |  | Тип переменной контролируемого процесса, отображаемый на дисплее LCD1 |
|  | CURREN | На дисплее LCD1 будет отображаться текущее значение измеряемого параметра |
|  | PERCEN | На LCD1 будет отображаться процентное значение выходного сигнала |

Продолжение таблицы 6

| 1 | 2 |  | 3 |
| --- | --- | --- | --- |
| LCD2VR |  |  | Тип переменной контролируемого процесса, отображаемый на дисплее LCD2 |
|  | PV |  | Установка переменной процесса, которая будет отображаться на дисплее LCD2 |
|  | USER |  | Установленное значение пересчитанное в единицах пользователя, которое будет отображаться на дисплее LCD2 |
|  | SENS_T |  | Установка температуры преобразователя АЦП, которая будет отображаться на дисплее LCD2. |
|  | CPU_T |  | Установка температуры микроконтроллера, который будет отображаться на дисплее LCD2. |
| LCD2DP |  |  | Установка десятичной точки переменной, отображаемой на дисплее LCD2 |
| FACTORY |  |  | Удаление пользователем калибровочных коэффициентов. Возврат к заводским настройкам |
| RESET |  |  | Перезагрузка процессора преобразователя |
| MID WP |  |  | Блокировка модификации параметров |
| SENSOR |  |  | Конфигурация измерительного датчика |
|  | PV CFG |  | Конфигурация первой переменной процесса |
|  | EXTCJC |  | Компенсация температуры холодного спая для термопар |
|  | 2WCMP |  | Компенсация сопротивления проводов для термосопротивлений |
|  | RESCH1 / RESCH2 |  | Сопротивление канала 1/Сопротивление канала 2 |
|  | Value of the process variable (PV) | CH1 | Канал 1 |
|  |  | CH2 | Канал 2 |
|  |  | 1-2 | Выходное значение разница: Канал 1 - Канал 2 |
|  |  | 2-1 | Выходное значение разница: Канал 2 - Канал 1 |
|  |  | MAX | Максимальное выходное значение: Макс (канал 1, канал 2) |
|  |  | MIN | Минимальное выходное значение: Макс (канал 1, канал 2) |
|  |  | AVG | Среднее выходное значение: 0,5 • (Канал 1 + канал 2). |
|  |  | AVG RD | Среднее выходное значения: 0,5 • (канал 1 + 2 канала) или канала 1 или канала 2, если другой поврежден |

Структура меню, сообщение об ошибках

В ходе выполнения некоторых процедур при конфигурации преобразователя, на дисплее LCD2 могут появляться предупредительные сообщения об ошибках. Сообщение об ошибке свидетельствует о невыполнении проводимой команды конфигурации. Ниже приведен список сообщений об ошибках.

| EER_L07 | Ошибка | (in_write-protected_mode) - при включенной блокировке записи. Предупреждение при попытке изменения установок, при конфигурации, в случае включенной блокировки конфигурации из локального меню. Для корректной конфигурации при помощи локального меню у преобразователя должна быть включена функция обслуживания локального меню и отключена защита от записи. Эти функции можно реализовать при помощи коммуникатора КАР или программы «РАПОРТ-01» Установки по умолчанию: Обслуживание локального меню – включено Защита от записи - выключено |
| --- | --- | --- |
| EER_L09 | Ошибка | (applied process too high). Предупреждение при конфигурации задаваемого параметра (температуры) выше допустимого значения. Необходимо изменить значение установленного диапазона |
| EER_L10 | Ошибка | (applied process too low). Предупреждение при установке задаваемого параметра (температуры) ниже границы основного диапазона. Необходимо изменить значение установленного диапазона |
| EER_L14 | Ошибка | (span too small). Предупреждение при конфигурации диапазона измерений, когда ширина диапазона ниже допустимого значения. Необходимо изменить значение ширины установленного диапазона |
| EER_L16 | Ошибка | (acces restricted). Предупреждение когда сервисное или локальное меню выключены и пользователь пытается войти в локальное меню. Необходимо включить функцию обслуживания локального меню при помощи коммуникатора КАР или программы «РАПОРТ-01» |

Конфигурирование LCD дисплея

LCD дисплей можно сконфигурировать под требования и задачи пользователя. Опции индикатора можно изменять в локальном MEНЮ при помощи кнопок, коммуникатора КАР или программного обеспечения «РАПОРТ-01» на компьютере.

Внешний вид дисплея показан на рисунке 6.

Рисунок 6 – Внешний вид дисплея

Дисплей содержит три основных поля:

        - LCD1 – поле отображения аналогового значения тока выходного сигнала либо процента от установленного диапазона. Тип отображаемого значения зависит от выбранной конфигурации. Это либо текущее значение тока в токовой петле  от 4 до 20 мА, или процент от установленного диапазона.

        - LCD2 – поле отображения цифрового значения температуры, измеренного термопреобразователем, или  значения, пересчитанного в единицы пользователя, а также единицы измерений переменной процесса или единицы измерений, выбранной пользователем. Для контроля аварийных и информационных сообщений MENU при конфигурации отображаются номер ошибки или предупреждения, а также выбранная позиция MENU и команды подтверждения выполнения задач при конфигурации. Положение десятичной точки индикатора можно установить как в локальном меню, так и дистанционно.

        - Единицы измерения температуры или единицы пользователя могут отображаться на дисплее. термопреобразователь позволяет пересчитать единицы температуры в единицы пользователя. Это выполняется с помощью коммуникатора КАР или с помощью программного обеспечения «РАПОРТ-01».

LCD3 – информационный дисплей. При нормальной работе он отображает основные единицы измерении или единицы пользователя. В случае возникновения ошибок в работе преобразователя он показывает код. При ручном программировании с помощью локального меню, он отображает сообщения меню. Также он отображает ошибки выполнения команд в локальном меню.

        - Подсветка дисплея – дисплей оснащен подсветкой, которая при необходимости может отключаться при помощи перемычки на плате (см. рисунок 7).

Перемычка в радиальном положении (как на фото) – подсветка выключена al position; (as at photo) –back lighting off; Перемычка в продольном положении –подсветка включена

Рисунок 7

После завершения конфигурирования рекомендуется защитить термопреобразователи от несанкционированного изменения конфигурации, используя для этого команду HART [247]. Это предотвращает возможность случайного или намеренного несанкционированного изменения конфигурации. Данная функция может быть задействована с помощью конфигуратора КАР или программного обеспечения «РАПОРТ-01».

2.2.3.1.2.6  Градуировка преобразователя

Преобразователь может   быть отградуирован с   помощью   термометра сопротивления  эталонного ЭТС-100 (градуировочный вход) или по токовому выходу от  4 до 20 мА (от 20 до 4 мА) (градуировка по току).

Значения градуировочных  точек не обязательно должны быть равны верхней и нижней границам основного диапазона, но они не должны выходить за пределы диапазона. Ширина градуировочного диапазона  должна  быть  не  менее   минимально   допустимого   установленного   диапазона. Для обеспечения наименьших погрешностей градуировки рекомендуется, чтобы градуировочные точки были по возможности ближе к границам устанавливаемого диапазона.  Градуировка может выполняться с помощью коммуникатора КАР, в соответствии с процедурой, описанной в руководстве по эксплуатации коммуникатора КАР или с помощью с помощью программного обеспечения «РАПОРТ-01».

2.2.3.2 Поверка

- 2.2.3.2 Первичная и периодическая поверка  преобразователей должна проводиться по МРБ МП.2964-2020 «СОЕИ РБ. Преобразователи температуры измерительные АТ, LI, ATL, GI. » Методика поверки.

Межповерочный интервал – не более 24 месяца.

- Межповерочный интервал в сфере законодательной метрологии в Республике Беларусь – не более 24 месяца.

- 3  Техническое обслуживание

3.1 В процессе технического обслуживания необходимо выполнить следующие работы:

- проверить сохранность пломб (при наличии);

- проверить состояние присоединений электрических (проверка контактов, состояние уплотнений и сальников);

- проверить обрыв или повреждения изоляции соединительного кабеля;

- проверить отсутствие вмятин и видимых механических повреждений, а также пыль и грязь на корпусе преобразователя.

3.2 В случае отсутствия сигнала в токовой петле или его неправильного значения, необходимо проверить линию, состояние контактов на клеммах, разъёмах и т. д.

Проверить правильность напряжения питания и сопротивления нагрузки.

При подключении коммуникатора в токовую петлю преобразователя, свидетельством повреждения может быть сообщение «Отсутствие ответа» или «Проверьте подключение».

Если цепь подключения исправна, проверьте работоспособность преобразователя.

После обнаружения устраните обнаруженные неисправности.

- 3.3 Периодичность профилактических осмотров термопреобразователей устанавливает потребителем, но не реже 2 раза в год.

- 3.4 Заменяемые элементы

3.4.1 Элементы преобразователя, которые в случае повреждения могут быть заменены - уплотнение крышки и сальник кабельного ввода.

Остальные части может заменить только изготовитель или лицо им уполномоченное.

3.5 Эксплуатация преобразователей с повреждением категорически запрещается.

- 4 Текущий ремонт

4.1 Организации, осуществляющие ТО и ремонт преобразователей марки «aplisens»:

- представительство фирмы «APLISENS» в Республике Беларусь:

СООО «АПЛИСЕНС»

Республика Беларусь, 210004, г. Витебск, ул. М. Горького, д.42А, каб.7

тел/факс (0212) 36-36-98, (044) 552-30-30

e-mail: info@aplisens.by;  www.aplisens.by

– представительство фирмы «APLISENS» в Республике Казахстан:

ТОО «APLISENS Middle Asia» (АПЛИСЕНС Мидл Эйша)

050001, Республика Казахстан, г. Алматы

ул. Ташкентская,  348а, офис 118

тел./факс  +7 727 225-48-68, +7 727 321-21-48,

+7 702 629-07-98

www.aplisens.kz

4.2 ВНИМАНИЕ!

НЕ ДОПУСКАЕТСЯ САМОСТОЯТЕЛЬНОЕ ПРОВЕДЕНИЕ РЕМОНТА ИЛИ МОДЕРНИЗАЦИИ ЭЛЕКТРИЧЕСКОЙ ЧАСТИ ТЕРМОПРЕОБРАЗОВАТЕЛЕЙ. ОПРЕДЕЛЕНИЕ НЕИСПРАВНОСТИ И ПОСЛЕДУЮЩИЙ РЕМОНТ МОЖЕТ ВЫПОЛНЯТЬ ТОЛЬКО ИЗГОТОВИТЕЛЬ ИЛИ УПОЛНОМОЧЕННЫЙ ИМИ ПРЕДСТАВИТЕЛЬ.

НА ТЕРМОПРЕОБРАЗОВАТЕЛЬ, ИМЕЮЩИЙ МЕХАНИЧЕСКИЕ НАРУЖНЫЕ ИЛИ ВНУТРЕННИЕ ПОВРЕЖДЕНИЯ, ВЫЗВАННЫЕ ВОЗДЕЙСТВИЕМ ЭЛЕКТРИЧЕСКИХ, ТЕМПЕРАТУРНЫХ, ХИМИЧЕСКИХ ИЛИ ДРУГИХ ВНЕШНИХ ФАКТОРОВ, НЕ ПРЕДУСМОТРЕННЫХ ЭКСПЛУАТАЦИОННЫМИ ПАРАМЕТРАМИ, РЕКЛАМАЦИИ НЕ ПРИНИМАЮТСЯ И ГАРАНТИЙНЫЙ РЕМОНТ НЕ ПРОИЗВОДИТСЯ

5 Транспортирование и хранение

- 5.1 Транспортирование термопреобразователей по ГОСТ 12997.

- 5.2 Преобразователи могут транспортироваться на любое расстояние автомобильным, железнодорожным транспортом и в герметизированных отсеках самолетов. Условия транспортирования  должны соответствовать условиям хранения 5   (навесы в макроклиматических районах с умеренным и холодным климатом, климатические факторы: температура воздуха от           плюс 50 С до  минус 50 С, относительная влажность 100 % при 25 °С) по ГОСТ 15150.

- 5.3 При погрузочно-разгрузочных работах и транспортировании ящики  не  должны  подвергаться  резким  ударам и воздействию атмосферных осадков.  Способ укладки ящиков в транспортное средство должен  исключать их перемещение при транспортировании.

- 5.4 Преобразователи на складах должны храниться в условиях 1 по                          ГОСТ 15150 (отапливаемое хранилище, климатические факторы: температура воздуха от плюс 40 С до минус 5 С, относительная влажность 80 % при 25 °С).

- 5.5 Распаковку в зимнее время следует производить только в отапливаемом помещении, предварительно выдержав термопреобразователи не распакованными в этом помещении не менее 6 ч.

- 5.6 В местах хранения термопреобразователей в окружающем воздухе должны отсутствовать кислотные, щелочные и другие агрессивные примеси и токопроводящая пыль.

- 6 Утилизация

6.1 После окончания срока службы (эксплуатации) термопреобразователь направляют на утилизацию в соответствии с решениями органов власти.

6.2 Термопреобразователь не содержит опасных для здоровья потребителей и окружающей среды материалов. При утилизации преобразователей по окончании срока службы специальных мер по экологической безопасности не требуется.

Приложение  А

(обязательное)

# Схема составления условного обозначения преобразователя

А.1 Схема составления условного обозначения преобразователя

Преобразователь температуры измерительный

LI-24ALW/__/__/__/__-__/__/__

1   2   3     4      5    6

где:

| 1 Специальное исполнение: |  |
| --- | --- |
| Ех | – взрывобезопасное исполнение с видом взрывозащиты «искробезопасная электрическая цепь»; |
| Exd | – взрывобезопасное исполнение в видом взрывозащиты «взрывонепроницаемая оболочка», «пыленепроницаемая оболочка»; |
| SN | – корпус из нержавеющей стали; |
| -40 | – диапазон температур окружающей среды от минус 40 С; |
| IP67 | – степень защиты корпуса IP67; |
| Q___ | – дополнительное количество часов приработки термопреобразователя по согласованию с заказчиком |
| 2 Тип и количество датчиков |  |
| 3 Схема подключения датчиков |  |
| 4 Диапазон измерений, С (мВ, Ом) |  |
| 5 Сигнализация обрыва цепи, мА |  |

6 Х – опция по заказу потребителя